## ANEXO 5
ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Grupo | ítem | Sede | ITEM | Especificaciones | CANTIDAD
(INDICAR MARCA)
1 | 1 | Campus Nueva Granada | Fotómetro Multiparámetro con pHmetro de mesa (115V). | Calibrable por el usuario, con más de 60 métodos programados | 1
Modelos adaptados a aplicaciones relacionadas con el agua potable, índice de Langelier, tratamiento de aguas, aguas residuales, medio ambiente, calderas y torres de refrigeración.
-Conectividad USB: descarga de datos
- Medida directa en absorbancia
Con batería recargable, es posible su uso como portátil
Adaptador de cubeta para 16mm en modelos con DQO. Requiere medir pH.
Incluye todos los reactivos para 36 métodos de análisis de muestras, las celdas y sensores correspondientes. 1. Reactivo Amoniaco R. Medio 0.00 a 9.99 mg/l 2. Reactivo Bromo 0.00 a 8.00 mg/l 3. Reactivo Fosfato R.Alto 0.0 a 30.0 mg/l 4. Reactivo Yodo 0.0 a 12.5 mg/l 5. Reactivo Dureza Mg 0.00 a 2.00 mg/l 6. Reactivo Dureza Ca 0.00 a 2.70 mg/l 7. Reactivo Hierro R.Alto 0.00 a 5.00 mg/l 8. Reactivo Acido Cianúrico 0 a 80 mg/l 9. Reactivo Cromo VI R.Alto 0 a 1.000 ug/l 10. Reactivo Niquel R.Alto 0.00 a 7.00 g/l 11. Reactivo Nitrato 300 tests 12. Reactivo Fluoruro 0.00 a 2.00 mg/l 13. Reactivo Molibdeno 0.0 a 40.0 mg/l 14. Reactivo Zinc 0.00 a 3.00 mg/l 15. Reactivo Amonio Rango alto (300 tests) 16. Reactivo Dureza Total 0-250 mg/L (100 tests) 17. Reactivo Dureza Total 200-500 mg/L (100 tests 18. Reactivo Dureza Total 400-750 mg/L (100 tests 19. Reactivo Plata 0.000 a 1.000 mg/l 20. Reactivo Dioxido de Cloro 0.00 a 2.00 mg/l 21. Juego reactivos para 300 pruebas (fluor HR) 22. Reactivo Hierro R.Bajo 0 a 400 ug/l 23. Reactivo Manganeso R.Bajo 0 a 300 ug/l 24. Reactivo Cromo VI R.Bajo 0 a 1.000 ug/l 25. Juego reactivos para 300 pruebas (potasio) 26. Juego reactivos para 300 pruebas (sulfato) 27. Juego reactivos para 300 pruebas (Magnesio) 28. Reactivo Cloruro para 300 tests 29. Juego reactivos para 150 pruebas (Calcio) 30. Juegos reactivos Ozono para 300 pruebas 31. Reactivo de cobre 300 tests 32. Reactivo cloro total 300 test 33. Reactivo cloro libre 300 tests 34. Reactivo HR de polvo de Sílice para 300 ensay 35. Reactivo cloro en polvo 300 tests 36. Reactivos de Scavenger de Oxígeno para 150 pr
1 | 2 | Campus Nueva Granada | Horno de Secado | Horno de convección forzada programable, con temporizador integrado. | 1
Puerta doble pared, con dos estantes de acero o malla inoxidable y cable de alimentación.
Con alarma de exceso de temperatura
Capacidad 100-120 litros
uniformidad de temperatura +/-7,3°c a 100°C
Rango de temperatura 50°C - 250°C +/-30 °C
Estabilidad de temperatura +/-0,5°C a 100°C
Precisión del control de temperatura +/- 1°C
Resolución 1°
Potencia 120 VAC / 60Hz / 10Amperios
1 | 3 | Campus Nueva Granada | Medidor de radiación fotosintética activa (PAR) | Medidor para medir la radiación, útil para el crecimiento vegetal. La radiación fotosintética activa (PAR). | 1
De 400 a 700 nm, con un rango de 0 a 2000 µmol m-2 s-1.
1 | 4 | Campus Nueva Granada | Medidor de Calcio | Medidor de calcio (Medidor de bolsillo) en soluciones, nutrientes, muestras de agua, muestras de tejido vegetal y hojas. Resistente al agua, con calibración digital automática. Rango de 39 a 3900 ppm o de caracterisiticas superiores. Incluir soluciones de calibración | 1
1 | 5 | Campus Nueva Granada | Medidor de Humedad de suelo | con cable GPS/DGPS y Adaptador USB a 3,5mm - estéreo. | 1
incluye : 2 Varillas de 3.8cm (1.5), 2 Varillas de 7.5cm (3”), 2 Varillas de 12cm (4.8”) y 2 Varillas de 20cm (8”)
1 | 6 | Campus Nueva Granada | Medidor de Nitratos | Medidor de Nitratos con electrodo de ión plano capaz de medir micro volúmenes por el principio (ISE). Pantalla LCD. Rango 62 a 6200 ppm o superior. Incluir soluciones de calibración | 1
1 | 7 | Campus Nueva Granada | Medidor de Sodio | Medidor de Sodio para soluciones, nutrientes, muestras de agua, muestras de tejido vegetal y hojas. Resistente al agua, con calibración digital automática. Rango 23 a 2300 ppm o superior Incluir soluciones de calibración | 1
1 | 8 | Campus Nueva Granada | Shaker orbital con temperatura regulada de 5 a 60 °C | Shaker orbital con temperatura regulada de 5 a 60 °C aproximadamente. Plataforma universal y multinivel de seis puestos máximo, intercambiables, con los respectivos adaptadores y varillas, soportes para erlenmeyers de 100, 250 y 500 mL. (mínimo uno de cada uno) | 1
De 2-6 posiciones
Con portarecipientes regulables para recipientes de 100 a 500 mL
Rango de velocidad entre 10 y 550 rpm aproximadamente.
2 | 1 | Campus Nueva Granada | CÁMARA COLOR | Capacidad de captura de imágenes 2 a 3 megapixeles | 2
Software de control que permite la adquisición y el procesamiento básicos
El tamaño del pixel se permite de 2.5(+/-0.3)x2.5(+/-0.3) um
Resolución desde 0,3 hasta 9,0 M Pixel
Adquisición de imágenes 16 fps @1600x1200 o 2592 x 1944 @ 4 fps o 1296 x 972 @ 17fps o 648 x 486 @ 26 fps
Método de scanner Rolling Shutter ó progressive scan
Interface PC USB
Debe incluir adaptador para EstereoMicroscopio trinocular
2 | 2 | Campus Nueva Granada | Estereoscopio Trinocular | Con Cabezal Trinocular | 4
Inclinado 45°
Distancia Interpupilar ajustable entre 45 y 75mm aproximadamente.
Pareja de Oculares 10X / 23 (+/- 3) mm
con corrección dioptica integrada u óptica apocromática
Terminal trinocular de 23,2 mm de diámetro o con adaptador a este diámetro para compatibilidad de cámaras existentes
Objetivo Zoom continuo con factor de aumento de 0,65x a 5,5x (relación 8.4:1) o 0,67x a 4,5x (relación 6.7:1)
Distancia de trabajo de 110mm
2 | 4 | Campus Nueva Granada | Microscopio Binocular | Iluminación transmitida LED 0.5 W o Iluminación LED 2,4 (+/- 1) W con enfoque precentrado. | 11
OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X
F.N 20 Plan acromáticos anti hongos 4x – NA: 0.10 – WD: 27.8 mm 10x – NA: 0.25 – WD: 8.0 mm 40x – NA: 0.65 – WD: 0.6 mm 100x Aceite – NA: 1.25 – WD: 0.13 mm
INCLUYE MICRÓMETRO OCULAR Y DE OBJETO, APUNTADOR, ACEITE DE INMERSIÓN DE 8 ML Y PAPEL DE ARROZ
Platina sin cremallera o con platina con desplazamiento vertical
Ajuste de la distancia interpupilar (48 - 75 mm) y de la altura de los oculares, que permite confort para el observador (370.0 – 432.9 mm)
Objetivos plan acromáticos que permiten una imagen plana de todo el campo y sin aberraciones cromáticas
Oculares 10x FN: 20 anti hongos
Corriente eléctrica AC 100-240 V 50/60 Hz 0.4 A.
2 | 5 | Campus Nueva Granada | Microscopio trinocular | Oculares de F.N. 20, Tratamiento anti-hongos | 1
Revólver portaobjetivo orientado hacia adentro, Condensador fijo de A.N. 1.25, centrable y enfocable para la iluminación
Iluminación halógena de 6V/30W o Iluminación LED
Tope integrado que fija la posición superior de la platina impidiendo el contacto entre el objetivo y la muestra
Platina integrada diseñada sin cremallera con empuñaduras ergonómicas para facilitar la operación
Sistema de iluminación de luz transmitida integrado
Lámpara halógena de 6V, 30W, 100-120 V/220-240 V, 0,85/0,45 A, 50/60 Hz
Enfoque Maniobra en altura de la platina mediante guía de rodillos (bastidor y piñón)
Rango total de desplazamiento: 25 (+/- 6) mm, Límite superior fijo mediante simple control de enfoque previo
Ajuste de la tensión en el control de enfoque macrométrico, Revolver Cuádruple con inclinación hacia el interior, Cabezal trinocular Número de campo 20, Inclinación de cabezal 30º
Gama de regulación de la distancia interpupilar 48-75 mm
Platina Tamaño 188 (+/- 15mm) (An) x 134 (+/- 10mm) (F) mm, Gama de maniobra 76 (+/- 2) mm en dirección X por 50 mm en dirección Y Portamuestras
Portapinzas doble Mango de goma
Condensador con filtro para luz diurna incorporado, N.A. 1,25 con inmersión en aceite
Diafragma incorporado, Objetivos Plan acromáticos anti hongos
4x – NA: 0.10 – WD: 18,5 mm
10x – NA: 0.25 – WD: 10,6 mm
40x – NA: 0.65 – WD: 0,6 mm
100x Aceite – NA: 1.25 – WD: 0.13 mm
3 | 1 | Bogotá (Calle 100) | Abertura circular | Set con Diafragma con 3 agujeros de difracción | 8
3 | 2 | Bogotá (Calle 100) | bobina inducción doble | Juego de 3 bobinas de inducción doble | 5
3 | 3 | Bogotá (Calle 100) | Brújula | Brújula de bolsilla | 10
3 | 4 | Bogotá (Calle 100) | Calibrador (nonio) | Calibradores pie de rey Vernier Resolución Estándar, 6'' / 0-150 mm, 1/128'' / 0,05 mm, Acero carbón, Tornillo de ajuste, estuche. | 15
3 | 5 | Bogotá (Calle 100) | Estante para lentes | Estante para lentes | 1
3 | 6 | Bogotá (Calle 100) | Fuente dual | Fuente dual | 8
3 | 7 | Bogotá (Calle 100) | Generador Van der Graff | Aparato eléctrico 110 V | 6
High voltaje
3 | 8 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura f = +150 mm | Lente en montura f = +150 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 75 milimetros | 1
3 | 9 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura f = +200 mm | Lente en montura f = +200 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 120 milimetros | 1
3 | 10 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura f = +300 mm | Lente en montura f = +300 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 40 milimetros | 1
3 | 11 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura f = +5 mm | Lente en montura f = +5 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 6 milimetros | 1
3 | 12 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura, f = +100 mm | Lente en montura, f = +100 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 40 milimetros | 1
3 | 13 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura, f = +50 mm | Lente en montura, f = +50 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 40 milimetros | 1
3 | 14 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura, f = +500 mm | Lente en montura, f = +500 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 120 milimetros | 1
3 | 15 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura, f = -100 mm | Lente en montura, f = -100 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 40 milimetros | 1
3 | 16 | Bogotá (Calle 100) | Lente en montura, f = -500 mm | Lente en montura, f = -500 mm La medida del mango es: Largo 7 centimetros, diámetro 10 milimetros. Diámetro de la lente : 40 milimetros | 1
3 | 17 | Bogotá (Calle 100) | Rejilla Doble | Diafragma con 3 ranuras dobles (8) | 16
Diafragma con 4 ranuras dobles (8)
3 | 18 | Bogotá (Calle 100) | Rejillas difracción | Diafragma con 3 ranuras simples (8) | 24
Diafragma con 3 rejillas (8)
Diafragma con 3 puentecillos de difracción (8)
3 | 19 | Bogotá (Calle 100) | Rendija set | Diafragma con 2 rejillas bidimensionales con Retícula 6000/cm | 8
3 | 20 | Bogotá (Calle 100) | Soporte para óptica geométrica | Carcasa de lámpara | 8
Bombillas, 6 v/30 W, E14, Juego de 2
Banco óptico pequeño
Mordaza múltiple
Varilla de soporte, 25 cm
Regla de metal, I = 1m
3 | 21 | Bogotá (Calle 100) | Tubos descarga gases | Tubo espectral Hg o Hg con Ar | 6
Tubo espectral Ne
Tubo espectral N2
Tubo espectral Cl
Tubo espectral H
Tubo espectral H2O
Tubo espectral He
Fuentes, cables y accesorios requeridos para el funcionamiento
Soporte para tubos espectrales
4 | 1 | Campus Nueva Granada | Aparato de anillo y bola para determinación de punto de ablandamiento del asfalto. | Aparato de bola y anillo de dos puestos | 2
fabricado según las normas ASTM D36, E28, AASHTO T53 para determinar el punto de ablandamiento de los productos asfalticos.
Beaker de vidrio de 800 ml de capacidad.
Dispositivo doble para colocación de muestras con cubierta.
Dos anillos de bronce.
Dos aros de centrado.
Dos bolas de acero endurecido.
Incluye plancha de calentamiento con display digital y control de temperatura variable hasta 540°C.
Malla metálica de 5" x 5" con centro de cerámica.
4 | 2 | Campus Nueva Granada | calibrador para medir el diámetro del mortero en el ensayo de fluidez | Calibrador graduado para indicar un cuarto del diámetro de la fluidez real, de tal forma que las lecturas de las cuatro mediciones se puedan sumar para obtener el valor de la fluidez, sin necesidad de calcular el promedio de las cuatro mediciones individuales. | 1
4 | 3 | Campus Nueva Granada | Equipo para determinación de punto ignición y de llama del asfalto. | Aparato de ce copa abierta | 1
para determinar el punto de llma de los productos asfálticos según las normas ASTM D92 y D117.
Operable a 110V/60Hz
4 | 4 | Campus Nueva Granada | Frasco de Le Chatelier de 250 ml para determinar gravedad específica del cemento. | Frasco de Le Chatelier de 250 ml de capacidad fabricado según la norma ASTM C188 para determinar la gravedad específica del cemento. | 8
4 | 5 | Campus Nueva Granada | Galgas extensométricas | Para adquisición de datos multipropósito. | 1
Con Capacidad para 8 canales análogos de control independiente
Compatible con celdas de carga
Trasductores de presión
Galgas extensiometricas,
LDT/LVDT y trasductores de desplazamiento potenciometricos.
Con conversor análogo/digital programable vía firmware de 1 a 10 V para cada par de canales
velocidad de captura hasta 500 muestras por segundp/canal vía LAN y de 10 muestras por segundo/canal en modo local
resolución efectiva de 131.000 puntos
conexión a PC vía LAN/Ethernet con software dedicado.
incluye display gráfico touch screen de 5,7"
operable a 110V/60Hz
Incluye accesorios: Kit de galgas extensiométricas (con adhesivo, catalizador, acondicionador, neutrolizador, acetona, unidad de soldadura, 100m de cable bipolar, pinzas y estuche de transporte)
Galaga extensiometrica de 20mm, de 30mm y de 60 mm (cada una en paquete x 10 unidades)
Terminales de conexión para galgas extensiometricas (paq x 50 pares), Dispositivo de compensación para conectar hasta 4 galgas extensiometricas con configuración de puente de 1/4 o 1/2.
Set de cuatro cables para conectar celdas de carga, trasductores de presión, galgas extensiometricas, LDT/LVDT y trasductores de desplazamiento potenciometricos a la unidad automatica para adquisición de datos multiproposito Datalog a PC.
Accesorios de conexión a la consola de mando (control de tres vías, trasductor de presión de 0 a 700 Bar para utilizar con máquinas hidráulicas)
4 | 6 | Campus Nueva Granada | Horno/mufla para realizar el ensayo de contenido de asfalto. | Mufla para ensayo de contenido de asfalto en una mezcla asaltica en caliente por el método de ignición | 1
Con calentamiento eléctrico controlado por termostato
Ventilador-turbina eléctico que permite la circulación y uniformidad de la temperatura en toda la cámara de tratamiento
entrada superior para termómetro verificador
Digital
1100°C
Cámara útil 36x32x25 cm aproximadamente.
110 Volt o los equipos de soporte necesarios para esto
4 | 7 | Campus Nueva Granada | Tamiz 1/4" | Tamiz con marco en acero inoxidable de 8" de diámetro de 2" de altura, con malla ASTM E11 de acero inoxidable de 1/4". Incluye certificado de conformidad. | 6
4 | 8 | Campus Nueva Granada | Tamiz No. 12 | Tamiz con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con malla ASTM E11 de acero inoxidable No. 12. Incluye certificado de conformidad. | 6
4 | 9 | Campus Nueva Granada | Termómetro con láser para medir la temperatura del concreto | Termómetro dinfrarojo tipo pistola, con rango de -50 a 550°C, relación óptica de 12:1 y puntero láser. | 1
Operable mediante batería de 9V, incluida.
4 | 10 | Campus Nueva Granada | Bascula | Bascula para asfalto caliente | 1
Capacidad 6000 a 6200 gramos aprox.
lectura de 0,01 g.
Repetitibidad 0,01 g.
Operable a 110V/60Hz.
Con autocalibración y dispositivo para medición de asfalto en recipiente caliente.
5 | 1 | Campus Nueva Granada | KIT PREMIUM SENSORES BIOMECANICOS | 1 Unidad de Adquisición MDL y software de captura de datos. | 1
4 Electrogoniómetros
4 Electromiógrafos de superficie
4 Sensor de fuerza ultradelgado
2 Kit 4 sensores de contacto
1 Marcador de eventos con led para sincronización con video
1 Torsiómetro
2 Plataformas de Fuerza de o - 45 kg
1 Acelerómetro a 100 gravedades
5 | 2 | Campus Nueva Granada | LABORATORIO DE BIOMECANICA 3D | Calculo de la posición y ángulos en movimiento del cuerpo en 3D, con reportes personalizados para marcha, ciclismo y varios protocolos biomecánicos | 1
HARDWARE: Sistema compuesto por 6 Cámaras Optoelectrónicas.
Resolución 1,3 Megapixeles.
Incluye kit de calibración y kit de de 50 marcadores reflectivos esféricos, reutilizables y de tamaños de 3mm a 2cm para aplicaciones de análisis de marcha, deporte, investigación y biofeedback, incluye todo el cableado y trípodes.
SOFTWARE: Medición de Parámetros espaciotemporales de la marcha, % de apoyo, balanceo, duración de zancada, longitud de paso, cadencia.
5 | 3 | Campus Nueva Granada | SISTEMA DE ANALISIS POSTURAL 3D | Sistema de Análisis de Postura en 3D con una sola 1 cámara. | 1
Visualización de la antropometría del Cuerpo Humano y el análisis de imágenes con milímetros de precisión.
5 | 4 | Campus Nueva Granada | SISTEMA DE EVALUACION DE MOVILIDAD ARTICULAR | Evaluación de la medición de los resultados en basado en valores de referencia. | 1
Evaluación de los movimientos de simetría.
Comparación de los movimientos activos y pasivos.
Seguimiento de documentación.
Evaluación de marcadores de dolor local.
6 | 1 | Campus Nueva Granada | GPS | Características físicas y de rendimiento: | 3
Tipo de pantalla transflectiva, monocroma
Autonomía de la batería 25 horas
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz del equipo USB
Mapas y memoria
Mapa base
Waypoints 1000
Rutas 50 o mas
Track log 10.000 puntos, 100 tracks guardados
Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápida
Geocaching sin papeles
Memoria 1,7 GB
7 | 1 | Campus Nueva Granada | Viscosímetro rotacional para determinar la viscosidad del asfalto. | Viscosimetro rotacional fabricado según las normas ASTM D4402, AASHTO T316 para determinar la viscosidad dinámica de los asfaltos entre 100cP y 40 McP. | 1
con rango de temperatura entre 9 y 260°C y de velocidad entre 0,01 y 200 rpm.
Incluye puerto USB, certificado de conformidad de fábrica y estuche de transporte.
Termocelda programable con control de temperatura con cámara de acero inoxidable, cinco cámaras desechables de aluminio, extractor y sonda.
Con Software programable para el control computarizado del viscosimetro rotacional para recoger y analizar datos, ejecutar modelos matemáticos y programar rutinas de optimización, con paquete con 100 cámaras desechables de aluminio.
Frasco con mínimo 450 ml de fluido patrón para viscosidad de cualquiera de las siguientes especificaciones HT-30.000, HT- 60.000 o HT-100.000
Operable a 110V/60Hz.
NOTA 1: El cumplimiento de la totalidad de las características y especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones son de carácter HABILITANTE POR GRUPO, así las cosas, la propuesta que por ítem no cumpla con estos requisitos que se consideran como mínimos exigidos será rechazado el grupo en el cual no cumpla con lo mínimo requerido.
NOTA 2: En caso que el proponente ofrezca una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la Universidad y que constituya una mejora tecnológica, deberá ofertarlo en su propuesta, explicando porque son superiores o adicionales a lo mínimo solicitado, ciñéndose en todo caso al presupuesto oficial.
NOTA 3: El proponente deberá presentar junto con la propuesta la ficha técnica de cada ítem en el que se detalle cada una de las especificaciones y características del mismo.