## CaracterisitcasTecnicas
ANEXO No. 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
GRUPO | ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS | CANTIDAD
1 | 1 | LAMPARA UV CABINETE DUAL | LAMPARA UV CABINETE DUAL CON LAMPARA PARA LONGITUDES DE ONDA ENTRE 253-255 nm Y 365-367 nm 110V AC, 60Hz, 10 A . Lámparas UV con dos tubos de luz de 8 W o un tubo de luz de 8 W2 X 8 W | 1
1 | 2 | BOMBA DE VACIO | Bomba de vacio con membrana y Resistencia Quimica VACIO FINAL ENTRE 0 Y 70 MBAR Voltaje de 115V +/-10V a 60+/-10Hz . | 1
1 | 3 | AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZONTAL | AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZONTAL CON VOLUMEN ENTRE 15 Y 30 L. PRESION VARIABLE DE 0,9 A 2,1 Kg/Cm2 y Rango de temperatura 115+/-15ºC | 1
1 | 4 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO VERTICAL | TEMPERATURA 2 A 8 °C Capacidad: 700+/-10 litros Conexión electrica: 120V Nivel de ruido menor a 65 dB Uso para refrigeración de material vegetal y reactivos | 2
1 | 5 | Congelador vertical para laboratorio | TEMPERATURA CUYO RANGO SEA DE -25+/-5 A -10+/-2 °C Conexión electrica: 120V Nivel de ruido menor a 65 dB Para uso en congelación de material vegetal y reactivos Capacidad: 150 L o más | 1
1 | 6 | MANTA DE CALENTAMIENTO | MANTA DE CALENTAMIENTO DE 10 LITROS, 110 V +/- 8% | 1
1 | 7 | ENFRIADOR CON RECIRCULACION | CAPACIDAD EN EL RANGO ENTRE 7 Y 13 L Voltaje de 115V +/-10V a 60+/-10Hz . Rango de temperatura de operación 0 ªC a 90ªC | 1
1 | 8 | REGULADOR MONOFÁSICO DE 2kVA | ENTRADA=120V SALIDA= 120V ± 4,5%, Corriente maxima de entrada 22A, corriente maxima de salida 18.2 A, peso máximo de 12 kilogramos. | 2
1 | 9 | BOMBA DE VACIO DE MEMBRANA LIBRE DE ACEITE | Bomba de vacio de membrana libre de aceite Presión de vacío requerida en el rango entre 0 y 110 mbar Alta resistencia a quimicos Max capacidad de aspiración entre 0,60 y 2,35 m3/h Sin manómetro ni válvula de presión. | 1
1 | 10 | Ultrasonido digital | Baño digital robusto de ultrasonido con volumen entre 9 y 15 L . Emisión de ultrasonido cuya frecuencia esté entre 35 y 40 khz, potencia de calentamiento mayor o igual que 300w, tanque en acero inoxidable, temporización 0 -30 min temp hasta +80°c. incluye cable de poder, filtro metálico para el sifon interno del tanque del ultrasonido. | 1
2 | 1 | Estación óptica para profilometría óptica digital | Mesa óptica con breadboard en acero inoxidable 120cm x 90 cmx 6 cm. 2. Orificios sobre la mesa distribuidos a 1" y rosca M6. 3. Base metálica rigida con amortiguación pasiva neumática y sistema de nivelación láser. Incluye arreglo básico de: Láser de 405nm/300mW con fuente regulada, Láser de 455nm/300mW con fuente regulada, Láser de 533 nm/300mW con fuente regulada, cinco filtros de atenuación de 2.5", dibisor de haz cúbico, cinco pin-holes, cinco rendijas de difracción holográficas, shopper con motor. | 1
2 | 2 | Estación óptica para tomografía óptica coherente | 1. Dimensiones breadboard en acero inoxidable 120cm x 90 cmx 6 cm. Aplanado de ±0.1 mm (±0.004"). 2. Orificios sobre la mesa distribuidos a 1" y rosca M6. 3. Base metálica rigida con amortiguación pasiva neumática y sistema de nivelación láser. Incluye arreglo básico de: cinco lentes, cinco espejos dieléctricos, cinco postes con pedestal y retenedor, cinco montajes posicionadores XYZ, diez colimadores para longitudes de onda entre 380 nm y 1200 nm. | 1
2 | 3 | Estación de iluminación con luz ultravioleta para micro y nanolitografía. | 1. Lámpara de ultravioleta de 400 W con colimador, 1.1. Sintonización de la longitud de onda de emisión 265 nm - 405 nm. 2. regulación en corriente/voltaje, 3. óptica de enfoque en cuarzo, 4. área de exposición 30 cm² o de obleas semiconductoras de 4". 5. Medidor de potencia de radiación UV, 6. Tiempo de exposición desde 1 s hasta 10 h. 7. Microcámara de monitoreo, 8. densidad de potencia de radiación de 24,0 mW/cm² 9. 9. Microposicionador de máscaras automatizado con cuatro grados de libertad XYZq. | 1
2 | 4 | Medidor y Fuente de voltaje/corriente. | Rango: 20mV-200V, 10nA-1A, exactitud del 0.012%, buffer >250.000 puntos, interfaces GPIB USB Ethernet, en escala de 20 mV resolución de 500 nV, en escala 10 nA resolución de 500 fA. Incluye Manual, software de interface. Incluye: Cable de poder, cable USB, software de adquisición y análisis, portamuestras regulado en temperatura y acople a fibra óptica. | 1
2 | 5 | Cabina de flujo laminar clase de aire 1000 para micro y nano fotolitografía. | Cabina especializada para trabajos en fotolitografía y nanolitografía con baja densidad de material partículado en la zona de trabajo. Dado que las dimensiones de los electrodos estructurados pueden llegar a ser comparables con partículas de polvo, es necesario una cabina con las caracterísitcas indicadas y que sea clase 1000. Ancho de 2 m y contempla varias subestaciones. Para trabajo de material humedo/líquido y no en polvo, y las nanoestructutras se obtienen por fotoreacción ultravioleta las cuales son adheridas catliticamente y nunca llegan a ser volátiles. | 1
2 | 6 | Estación de prueba de dispositivos semiconductores con micropuntas | Cuatro micropuntas acopladas a microposicionador, base en acero para fijación de muestras por vacío, plataforma XYZ con resolución lateral de 100 um, cámara de 15MP con steresocopio de tres cuatro grados e iluminación LED, software de aquisición de datos, cuatro cables triaxiales de 1m con bajo ruido térmico y eléctrico. | 1
2 | 7 | Unidad turbomolecular con bomba turbo y mecánica | Bomba turbomolecular con presión terminal mejor que 5X10^'8 mbar, bomba mecánica de dos estados de diafragma con evacuación de 5 m ^3/h @ 50Hz y presión terminal de 7.5 · 10-^4 Torr/hPa @ 50Hz, control automático de vacío para anclaje de la turbobomba, medidor de prevacío y de alto vacío. | 1
2 | 8 | Cámara en acero inoxidable conflanges para alto vacío | Cámara en acero inoxidable 304 con flanges para alto vacío, dimesiones 50 cm X 50 cm X 90 cm, sistema de calentamiento para tres crisoles a temperatura máx. De 1300 °C. | 1
3 | 1 | Monitor de señales Fisiologicas | Pantalla TFT LCD a color de 12.1" Fuente de alimentación 100-240V Respiración 0 a 120 rpm maximo 150 rpm resolución de 1rpm ECG de 5 a 23 derivaciónes opcional a 12 derivaciones Filtros 0.5 a 40 Hz con detección de segmento NIPB Osciometro automatico y mediciones automaticas de temperatura, tension, entre otros Impresora termica Interfaz I/O Cables de conexión al paciente | 1
3 | 2 | Desfibrilador | Sin paletas: 295mm (w) X 218mm (d) X 279mm (h). Con paletas: 295mm (w) X 218mm (d) X 323mm (h Forma de onda Bifásica truncada exponencial (BTE), con compensación de impedancia. Exactitud: Pediátrico: 120±15 mmHg. Neonatal: 90±10 mmHg. Pañetas externas: 0.83kg. ±2J con 15% de ajuste, para cualquier valor debajo de 50 Ohm Tiempo de carga: Menos de 5 segundos para 200 joule, Requerimientos físicos y ambientales Resistencia al Agua: IPx4 (Sin conexión de poder externa). con carga máxima. Menos de 8segundos para 360 joule,IPx1(Con conexión de poder externa). con carga máxima. Resistencia a Sólidos: IPx3. Temperatura: Operativa: 0 a 45ºC. Almacenamiento: -20 a 60ºC. Impedancia de paciente: 20 a 200 Ohm Moniyorización de ECG adulto 15 a 300 bpm, pedriatico 15 a 350 bpm y neonatal de 15 a 350 bpm con resolución de 1bpm Pantalla FTF 8,4 pulgadas a color de cuatro canales y un tiempo de barrido de 16s Incluye cables del conexión al paciente | 1
3 | 3 | Electrocardiografo | Rango de frecuencia: 30 lpm - 300 lpm Circuito de entrada: 12 derivadas estandar Derivadas: 12 derivadas simultáneas Modo de Adquisición: 24 bits Convertidos A/D: +/- 5mVpp Rango de medida: >3.2s Constante de tiempo: 0.01Hz - 300Hz (-3dB) Respuesta en frecuencia: 1mV +/- 3% Voltaje de calibración: 10/5, 20/10 (mm/mV) CGA Sensibilidad:>50M Ω Impedancia de entrada: <0.01uA Corriente de circuito de entrada: Circuito con protección a desﬁbrilación Nivel de ruido: <12.5 uVpp Ajuste de línea base: Automático Corriente de fuga (paciente): <10uA (220V-240V) Corriente auxiliar: <10uA (DC) Filtro EMC 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro DTF 0.01/0.05/0.32/0.67Hz 0.32/0.67Hz Filtro pasobaja 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz Filtro AC 50Hz/60Hz (-20dB) CMRR >110dB a 140dB Incluye cables de conexión al paciente | 1
3 | 4 | Máquina de anestecia | Pacientes Adultos, pediátricos Pantalla LCD Color 10.4" Batería Si, (90 min c/u) Fuente de gas (ajuste eléctronico) O2 + N2O + Aire Lenguaje Español Posición para vaporizadores 2, Compatibles Isoﬂorane, Sevoﬂorane, Halotane,Desﬂurane, Enﬂurane Ventilación controlada por volumen Sí 20-1500ml, con compensación de volumen tidal. Ventilación controlada por presión Sí PEEP electrónica Sí Software Incluye. Modo VCV, Modo PCV, compensación VT, monitorización de Volumen, monitorización de Presión. Monitorización de O2 Sí, Incluye sensor O2 "Medicel MOX-2", Cable del sensor. Sistemas AGSS Pasivo, incluye manguera y adaptador. SIMV Opcional Monitorización de presión de Aire Sí Monitoreo de oxígeno inspirado FiO2 Sí Accesorios Circuito de paciente , Adulto,mascara, válvula, Circuito de respiracion. | 1
3 | 5 | Máquina de Succionar para cirugia | Máximo vacío: Mayor o igual a -0.09 Mpa (-680 mmHg) Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40 L/min Capacidad de las botellas: 2500 ml x 2 Intervalo de vacío ajustable: 0.02 a -0.09 Mpa (-150 a -680 mmHg) Nivel de ruido: Menor o igual a 60 dB Potencia de entrada: 250 VA Fuente de alimentación: 110 VAC/60 Hz Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente Dimensiones: 465 mm largo x 425 mm grosor x 920 mm de altura Peso neto: 225 Kg Cánula de succión para cavidad abdominal, manguera de succión, filtro de aire, fusible, pedal, manual. | 2
4 | 1 | Robots colaborativos de baja escala | Brazo Robotico Colaborativo de minimo 4 grados de libertad y máximo 6 grados de libertad, con capacidad de carga de 3Kg, repetibilidad minima de 0.03mm y alcance de 500mm. Tablero eléctrico con controlador y panel de operación táctil. - Cables de conexión a alimentación y Robot-Controlador. -Arquitectura abierta compatible con software de programación como Visual Studio, lenguaje de programación C++, Matlab-Simulink y Labview. - Compatibilidad con sistemas de teleoperación como Joysticks y sistemas hápticos. - Protocolos de comunicación minimos TCPAP, modbus, EtherCAT y/o WIFI. Capacidad de autoaprendizaje, repitiendo trayectorias que se hayan realizado previametne de forma manual (opcional) Efector final tipo pinza, tipo ventosa, tipo mano robotica, tipo soldatura, entre otros. -(opcional) Aplicación loT para el desarrollo de trabajo remoto de estudiantes y docentes. | 4
5 | 1 | Banco de trabajo (Osciloscopio, Generador de señales, Fuente de voltaje) | Banco de trabajo Osciloscopio: Ancho de banda entre 0 a 70 MHz o entre 0 a100 MHz o entre 0 a 200 MHz, 2 canales Hasta 2 GS/s de frecuencia de muestreo en todos los canales Longitud de registro de mínimo 2.5k puntos en todos los canales Activadores avanzados que incluyen activadores de video seleccionables por pulso y línea Conectividad de USB 2.0 en el panel frontal para un almacenamiento de datos rápido y fácil Puerto de dispositivo USB 2.0 en el panel posterior para una fácil conexión a una PC Incluye cables y sondas de operación Generador de señales: ancho de banda de 25 MHz., dos canales, onda senoidal 25MHZ, onda cuadrada 1 uHz a 12.5 Mhz, onda de pulso de 1uHz a 12.5 MHz, velocidad de muestreo de 125MS/s, resolución de 14 bits, memoria interna de 64 MB, tiempo de operación continuo, disparo, modulación AM, FM, PM, FSK, entradas y salidas Trigger in/out, modulación de entrada, referencia de reloj in'out, interface USB, pantalla a color TFT mayor o igual a 3 Incluye cables y sondas de operación. Fuente de voltaje: de cuatro canales canal 1 y 2 de 0-30V / 0-3 A, canal 3 de 0-15V / 0-1A o 0-3A y canal 4 de 0-6.5V / 0-1A, suministro de potencia de 195 W. Pantalla LCD, Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, potencia CC de salida con ruido inferior a 5mVp-p Disipador de calor y ventilador internos. Toma de seguridad de 4mm para todas las salidas Alta estabilidad de carga y baja ondulación Carcasa metálica robusta con asa de transporte, opcional control de alimentación desde PC con adaptador USB, Incluye accesorios Cable de alimentación, Clases de conexión a protoboard, Manual de funcionamiento | 2
5 | 2 | Multimetro corriente | Voltaje, temperatura, Rango de voltaje (CA / CC): 0,1 mV a 1000 V Precisión de voltaje básico (CA): 1.0% Precisión de voltaje básico (CC): 0.15% Rango de resistencia: 0.1 ohm a 50 megohm Rango de capacitancia: 1 nF a 9999 μF Rango de corriente (CA / CC): 0.01 mA a 20 A Rango de frecuencia: 2 Hz a 99.99 kHz | 2
5 | 3 | Termohigrometro con certificado ONAC | Termohigrometro digital fijo con certificado de calibracion Certificado ONACcon alarma, No, -10 a 60 °C, 10 a 99% HR, Trazabilidad NIST (Incluido), 109 x 99 x 20mm, extech | 5
5 | 4 | Osciloscopio | Ancho de banda entre 0 a 70 MHz o entre 0 a100 MHz o entre 0 a 200 MHz, 2 canales Hasta 2 GS / s de frecuencia de muestreo en todos los canales Longitud de registro de mínimo 2.5k puntos en todos los canales Activadores avanzados que incluyen activadores de video seleccionables por pulso y línea Conectividad de USB 2.0 en el panel frontal para un almacenamiento de datos rápido y fácil Puerto de dispositivo USB 2.0 en el panel posterior para una fácil conexión a una PC | 4
5 | 5 | Fuentes de voltaje | Pantalla a color entre 3,9" y 4.3¨ que muestra voltaje y corriente en los tres canales de forma simultanea Tensión de salida (ajustable) 2 x 0 - 25 V DC y 0-6 V DC Corriente de salida (ajustable) 2 x 0 - 5 A DC y 0- 3A Precisión de programación de tensión mínima 0.05%+20mV Precisión de programación de corriente mínima 0.2%+5mA Potencia de salida 160 W Conectividad USB LAN y opcional GPIB Regulación de carga/línea 0.01% Ripple/ruido < 1 mVrms/ 5 mVpp Con mínimo dos protecciones automáticas contra sobretensión en paralelo / en serie(OVP), contra sobrecorriente (OCP) y sobre temperatura Protección (OTP) para evitar daños. | 4
6 | 1 | Computadores | Procesador Intel Core i9 9900K 9a generación (16M Cahche, hasta 5.50 GHz), Tarjeta grafica NVIDIA Geforce RTX 2080 8GB, memora ram 32 GB, Disco duro Hibrido 1 TB+ 256 GB SS, Conertividad alambrica TCP/IP, inalambrica WIFI | 12
6 | 2 | Impresora 3D | Impresora 3D para uso de materiales avanzados como ECO ABS, Nylon, PETG y PLA. Con una boquilla totalmente metálica de 0.4 mm que caliente hasta 280 ° C y una placa de construcción de vidrio extraíble que caliente hasta 100 ° C, pueda imprimir casi cualquier filamento 3D de 1.75 mm con facilidad. Pantalla de funciones y proceso de configuración de guiado, pantalla táctil a todo color de 5 pulgadas o más. lector RFID incorporado para detectar el filamento. Conexión fácil a la impresora por medio de Wifi con cámara HD incorporada. Calidad muy alta con una capa de 50 micras de altura. Pueda imprimir archivos .gcode, .g o .g3drem como Cura, Simplify3D, Craftware, KISSlicer, Slic3r o Repetier. Volumen de compilación de 6 x 10 x 6.7 (402 pies cúbicos). | 4
6 | 3 | Licencias NetSupport School | * 120 licencias Multi-platform Classroom Management Software – Perpetual License. - NetSupport School Annual * 120 Maintenance Plan Maintenance Plan provides: - Free software maintenance releases - Automatic updates to new versions - Unlimited technical support - Cumulative discount on future license purchases - Annual renewal option. | 120
6 | 4 | Computador all in one | Computador todo en uno ¨Procesador Intel core i7, disco duro de 500Gb, memoria RAM de 8Gb | 10
6 | 5 | Impresora 3D | Volumen de impresión de 190 x 190 x 196 mm, Velocidad de impresión 500 mm/segundo, resolución de capa de 20 a 400 micrones Doble extrusor permita combinar dos materiales o dos colores. Detector de filamento. Boquillas Incluya material trabajo (filamentos). | 1
6 | 6 | MATRIZ DE VIDEO 12 x 12 HDMI | Tecnología especial de visualización Procesamiento de señal full canal HD 1080 Resolución de salida 1920* 1200 / 60Hz Consiste en una matriz grafica con 12 entregas y 12 salidas la cual es apta para conectar 12 equipos de computo y que envie la señal al Videowall, esta solución debe permite enviar todas las entradas al Videowall simultáneamente o por separado, al igual permite controlar el tamaño de cada imagen en el Videowall. | 1
7 | 1 | COMPRESOR DE AIRE | 125 PSI MAX 5 CFM, 1,5 HP 12 LITROS, 115 V 60 Hz | 1
7 | 2 | SISTEMA DE FOTOGRAMETRIA MUITIFUCIONAL UAV | Drone de ala rotativa multiplataforma para la realización de estudios fotogramétricos y topográficos• El drone debe contar con una cámara de al menos 20 megapixeles de ángulo variable que permita tomar fotografías hasta una resolución de al menos 2,74 cm. • La plataforma de soporte de la cámara debe permitir el desacople de la misma para la incorporación de otros sensores futuros sensores compatibles (Multiplataforma) • El equipo debe contar con correcciones en RTK mediante protocolos RTCM • El sistema incluye baterías de vuelo y respaldo, cargadores, control remoto y software de navegación y vuelo. | 1
7 | 3 | LICENCIAS Software para procesamiento de imágenes de UAV, aereas y satelites en licencia educativa | • Software en licencia educativa para 20 estaciones de trabajo • Procesamiento digital geométrico y radiométrico de imágenes, compatible con todos los sistemas de adquisición y formatos de imágenes geoespaciales del mercado (UAVs, Aéreo y Satélite) • Procesamiento avanzado : restitución fotogramétrica digital, planificación de misiones de vuelo, generación de orto-imágenes, orto-fotomapas y modelos digitales de elevación; interpretación, análisis espectral y extracción de información geoespacial. | 24
7 | 4 | ESTACIONES FOTOGRAMETRICAS | Hardware y software• Software para fotogrametría digital con imágenes de proyección central: - Módulos completos que permitan la orientación interna y externa - Aerotriangulación y generación automática de modelos digitales de elevación - Orto-rectificación y producción de salidas cartográficas como orto-imágenes y orto-fotomapas - Software para procesamiento de datos gráficos en 3D, visión estereoscópica y producción de anáglifos • Hardware para fotogrametría digital: - Creación de DTM (Modelos digitales de terreno); DEM (Digital Elevation Model) -Procesador Intel Xeon Gold 3.5 Ghz, ó 4.2 Ghz, Intel I9 -Memoria: 32 GB o superior -Tarjeta de video Nvidia Quadro P5000 DE 16GB o similar -Topomouse 3D (mouse 3D con scroll) -Kit de gafas activas 3D-Vision y emisor nVidia 3D Visión o similiar (compatible con tarjeta gráfica). -Mouse óptico - Monitor compatible 3D Visión - Teclado | 5
8 | 1 | Torno paralelo universal con visualizador y copiador de conos | VOLTEO SOBRE LA BANCADA 500 mm VOLTEO SIN EL ESCOTE 710 mm VOLTEO SOBRE EL COCHE 300 mm DISTANCIA ENTRE PUNTOS 1000 mm MÁXIMA LONGITUD DE TORNEADO 1450 mm LONGITUD DEL ESCOTE 240 mm ANCHO DE BANCADA 400 mm DIÁMETRO DEL HUSILLO Ø 85 mm RANGO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO 9-1600 rpm No. DE VELOCIDADES DEL HUSILLO 24 pasos RANGO DE ROSCAS METRICAS 0.5 - 224 mm (48 pasos) ROSCAS EN PULGADAS 72 – 1/8 T.P.I. (48 pasos) RANGO MODULAR 0.5 - 112 mm (42 pasos) RANGO DIAMETRAL 56 – 1/4 D.P (45 pasos) GAMA AVANCES LONGITUDINALES 0.063 – 2.52 mm/rv (65 pasos) GAMA DE AVANCES TRANSVERSAL 0.027 – 1.07 mm/rv (65 pasos) AVANCE RÁPIDO LONGITUDINAL 54 m/min AVANCE RÁPIDO TRANSVELSAL 2.3 m/min TORRETA 4 estaciones TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA 25 x 25 mm RECORRIDO TRANSVERSAL 320mm TIPO DE CONO DE LA CONTRAPUNTA Morse 5 DIÁMETRO DE LA PINULA 75 mm AVANCE DE LA PINULA 150 mm MOTOR PRINCIPAL 10 HP BOMBA DE REFRIGERACION 0.08 HP (25 L/min) MOTOR DE LOS AVANCES 0.34 HP (1750 r/min) PESO BRUTO 2100 kg MEDIDAS 2500*1200*1335mm | 3
8 | 2 | Fresadora de Torreta | DIMENSIONES DE LA MESA 1470 x 320 mm MÁXIMO PESO SOBRE LA MESA 300 kg ANCHO DE LAS GUÍAS DE LA BANCADA 410 mm / PRISMÁTICAS RECORRIDO EJE LONGITUDINAL (X) 920 mm RECORRIDO EJE TRANSVERSAL (Y) 410 mm RECORRIDO EJE VERTICAL (Z) 400 mm DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA 50-455 mm TIPO DE HUSILLO VERTICAL ISO 40 RECORRIDO HUSILLO 127 mm VELOCIDAD AVANCE DEL CABEZAL 0.04 /0.08 /0.15 mm/rev. RANGO VELOCIDADES VERTICALES 60 – 4200 r.p.m. (Variador) MOTOR EJE X, Y Motor velocidades por reóstato EJE Z Motor independiente. DIALES X, Y 0.02 mm – 5 mm DIALES Z 0.02 mm – 2.5 mm DIAL HUSILLO Automático MOTOR HUSILLO VERTICAL 3 HP / 3F / 220V PESO BRUTO 1300 kg MEDIDAS: 2000 x 1750 x 2200 mm | 1
9 | 3 | Agitador biológico orbital incubadora | Operación silenciosa a velocidades hasta de 400 rpm +/- Circuitos de aceleración/desaceleración para prevenir paradas y arranques repentinos. Timer programable de periodo de agitación desde 0.1 – 99.9 horas con parada automática. Alarmas audibles y visibles para alertar sobre desviaciones en el setpoint de ≥ 2 rpm y ≥ 5°C. Rango de Temperatura: Temperatura mínima 8°C hasta 60°C. Velocidad de agitación: 50 – 400, ± 2 rpm con opción de orbita de ¾” a 1” (1.9 a 2.54cm) Requerimiento eléctrico: 110V o /60Hz. Plataforma Universal de acuerdo a la capacidad establecida para el equipo. La capacidad del equipo es medida en los flasks que pueden ser ingresados de manera simultánea en la plataforma universal para flasks de diferentes volúmenes y la cual debe permitir acomodar en todos los casos como mínimo: 21 frascos de 50 mL, 21 frascos de 125 mL, 12 frascos de 250 mL, 9 frascos de 500 mL, 5 frascos de 1L y 4 frascos de 2L. KIT de ganchos incluye (2) 125 ml flask clamps, (4) 250 ml flask clamps, (4) 500 ml flask clamps, (2) 1L flask clamps, (2) 2L flask clamps | 1
9 | 4 | Fermentador de mesa | Volumen total: 550 ml - Volumen mínimo de trabajo: 100 ml - Controlador PID para la medición y control de agitación, pH, T, OD, nivel y espuma. Incluyendo los sensores para cada ciclo. Sensor óptico de Oxígeno disuelto. El controlador debe permitir conectar a futuro controladores adicionales como biomasa total, gases de salida. - Todos los componentes mecánicos implicados: flecha de agitación, bafles, propelas y motor con conexión al controlador PID para la configuración, control y monitoreo de la agitación. - Sistema de agitación hasta 1700 rpm. - Sistema de refrigeración Peltier para el biorreactor y condensador. No se debe requerir conexión de punto de agua para la refrigeración. - Software de control, almacenamiento y análisis de datos. Acesso remoto. El software debe permitir conectar otros equipos como válvulas, bombas, automuestreadores. - Cuatro bombas peristálticas de velocidad variable para adición de ácido, base, antiespumante y nutrientes. - Líneas de adición de gases para aire, oxígeno, nitrógeno. - Incluir kit de conversión para cultivos de hongos filamentosos. | 1
10 | 1 | Monitor personal para material particulado en tiempo real | *Modelo: portátil *Monitoreo: TSP, PM1, PM4, PM2.5, PM5 y PM10 en tiempo real *Rango de concentración 0.001-100 mg/m3 *Flujo de bomba ajustable de 0 -1.8 L/min *Bomba integrada *Alarma audible y visual mediante LED’s *Concentración en pantalla a color en tiempo real en concentración y STEL *Funciones estadísticas como mínimos, máximos y promedios | 1
10 | 2 | Tomamuestras Portátil para Líquidos con controlador | Bomba peristáltica: Altura de aspiración mínina 8 metros Distribución de muestra: 24 botellas de 1 litro Alimentación por batería y red: batería de 24 VDC y cargador para interiores con protección IPC 65 Debe incluir cartucho de refirgeración para preservación de muestras Configuración de Lenguaje del equipo: español Mínimo 2 entradas de señal digitales para conexión de sensores digitales para mediciones en proceso con conexión M12 Cierre de seguridad de bomba peristáltica Material del gabinete: plástico Debe incluir manguera de aspiración en EPDM de 10 m de longitud con contrapeso filtratante en acero inoxidable 316 Suministro de energía 110 V LED de Alarma. Debe incluir sistema de almacenamiento de datos para descarga estadística de muestreo, con compartimientos independientes para muestreo y electrónica para facilitar el transporte de muestras. | 2
10 | 3 | Detector de gases | *Medición de 5 tipo de gases: Cl2, NH3, CO2, VOCs, CH4 *Pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real *Resistente al agua *Procedimiento de calibración automático; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW *Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo *Temperatura: -4 to +122°F / -20 to +50°C. -14 to +104°F / -10 to +40°C (PID) | 1
11 | 1 | Sistema de adquisición de señales fisiologicas | Sistema de adquisición de señales biologicas y fisiologicas BITalino (r)evolution Plugged Kit BLE | 5
11 | 2 | Sistema de adquisición de señales fisiologicas EEG | Sistema de adquisición de señales fisiológicas de electro encefalografia (EEG) EMOTIV EPOC+ 14 Channel Mobile EEG | 4
12 | 1 | MICROSCOPIO BINOCULAR | CAMPO CLARO CON TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO • RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR 48 – 75 mm • ESTRUCTURA ESTABLE, NO ROBUSTA, RESISTENTE Y DE PROTECCION DEL SISTEMA OPTICO PARA ADECUADO ALMACENAMIENTO • SISTEMA ÓPTICO AL INFINITO • OCULARES: 10X/ FN 20 • INCLINACIÓN DEL TUBO 30° +/- 5° • OBJETIVOS PLANACROMÁTICOS ANTIFÚNGICOS: 4X, 10X, 40X Y 100X • REVOLVER PARA 4 OBJETIVOS • CONDENSADOR ABBE A.N. 1.25 • FUENTE DE ILUMINACIÓN LED QUE OFRECE UN PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO HASTA POR 20.000 HORAS Y ESTA EQUILIBRADA CON LA LUZ DEL DÍA • PERILLA MICROMÉTRICA (GRADO DE AJUSTE MÍNIMO: 2,5 μm) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: *PLATINA SIN CREMALLERA *TORNILLO DE FIJACIÓN PARA MANTENER EL TUBO DE OBSERVACIÓN EN SU LUGAR *AJUSTE IZQUIERDO Y DERECHO DE DIOPTRÍAS *COMPARTIMIENTO O SISTEMA PARA GUARDAR EL CABLE DE ALIMENTACION UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MICROSCOPIO DESPUÉS DE HABERLO UTILIZADO • INCLUYE COVER, ACEITE DE INMERSIÓN, APUNTADOR Y MICRÓMETRO | 12
12 | 2 | Estereomicroscopio Binocular | • RANGO DE ZOOM O MAGNIFICACION DE 5:1 a 6,7: 1 (0.8X A 4,0X) CON OCULARES DE 10x • ÁNGULO DE OBSERVACIÓN 45° CON DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE 52 mm HASTA 76 mm +/-5mm • DISTANCIA DE TRABAJO DE 110 mm • CAMPO VISUAL DE OCULARES 10X DE 22 y/o 23 mm • INDICACIÓN DE AUMENTOS 0.8, 1, 2, 3, 4 • MANDO HORIZONTAL DE EJE ÚNICO DERECHO/IZQUIERDO • LIBRE DE PLOMO (OPCIONAL) • BASE CON LUZ LED TRANSMITIDA Y REFLEJADA • CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: *MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS ANTIESTÁTICOS QUE PROTEGEN LAS MUESTRAS DE LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (OPCIONAL) | 7
13 | 1 | Dispositivo haptico para realidad virtual | Espacio de trabajo 800 mm 250 mm 350 mm 180 grados 180 grados continuo Punta infertia 300 g 300 g 300 g 2.29 g.m² 2.29 g.m² 0.79 g.m² Fricciones de la transmisión trasera 0.353 N 0.353 N 0.353 N 61.775 N / mm 61.775 N / mm 0.5 N / mm Fuerza / par máximo a 2 amperios 19.71 N 19.71 N 13.94 N 1.72 N.m 1.72 N.m 1.72 N.m Fuerza / par continuo a 1.1 amperios 10.84 N 10.84 N 7.67 N 0.948 N.m 0.948 N.m 0.948 N.m Resolución de posición 0.051 mm 0.051 mm 0.051 mm 0.033 grados 0.033 grados 0.088 grados Rigidez a 10 kHz 3000 N / m 3000 N / m 3000 N / m 3.4 N.m / rad 3.4 N.m / rad 0.05 N.m / rad (par a 0.6 A) Dimensiones (H x W x L) 0.53 m x 0.3 m x 0.5 m Masa, incluidos los amplificadores 22 kg | 1
14 | 1 | Caudalimetro | Caudalimetro de 5" a 15" portatil para campo con lector digital acoplado a una varilla extendible desde 5” ”hasta 15”pies en cuyo extremo opuesto se encuentra un sensor turbo-propela libre de fricción • Precisión: velocidad promedio +/- 0.1 pie por segundo • Peso: 2 libras • Baterías para un año de duración • Memoria de 30 registros • Temperatura de operación 0°F a 120°F • Longitud ampliable: (FP211); 5,5 a 15 pies (1,7 a 4,6 m) • Materiales: la sonda: PVC y aluminio anodizado, con rodamientos de acero inoxidable Rango 0.3-19.9 FPS (0.1-6.1 MPS), longitud 1.7 a 4.6 mts, Digital en ft/seg o m/seg, graba 30 sets de datos para analisis posterior, computadora digital a prueba de lluvia, Asa telescopica con manometro, vastago 3 piezas expandible desde aprox 5" a 15". | 1
14 | 2 | Flujometro | Flujometro Portatil para campo Precisión: ± 2% de velocidad del fluido; ± 3% de velocidad del aire; Temperatura, ± 1 ° F (± 0,2 ° C). Rango: Velocidad del fluido, 0.2 a 40 mph (0.1 a 18 M / Sec) dependiendo del impulsor; Temperatura, -58 ° F a 212 ° F (-50 ° C a 100 ° C). Resolución: 0,3 km / h; 0.2 mph; 0.2 nudos; 0,1 M / seg. Modos de temperatura: Mínimo, máximo, temperatura actual, factor de enfriamiento del viento. Modos de funcionamiento: Velocidad de fluido actual, máxima y media. Alimentación: 2 pilas AA incluidas). Dimensiones: Pantalla, 5.25 "x 2.25" x 2.5 "; Caso, 25 "x 13" x 3 ". Rango 0.1 a 150 k/h - 137 ft/s - 2 a 93 mph - 0 a 999 cm/seg, Temperatura -50°C a 100°C, precision ±2%, Resolucion 0.3 km/h; 0.2 mph, bateria 2 AA, medicion de fluidos en knots, km/h, mph, and m/s e indicacion de temperatura de forma simultanea, Lectura de Max y Min. | 1
14 | 3 | Sistema de electroforesis para preparación de minigeles | Sistema de electroforesis para preparación de minigeles con fuente de poder incluida. Dimensiones del equipo en cada uno de los rangos definidos: (160-183 ) mm(B) x (59-75) mm(H) x entre 155 -162 mm (L). Dimensiones de la fuente de alimentación en cada uno de los rangos definidos: (75-237) mm (B) x (62-118) mm(H) x (170-280) mm (L). Peso del equipo no superior a 600 g. Material_ polifenilenoxido. Voltaje de entrada AC100-240V, 50/60 Hz. Con temporizador y funcion de memoria. Incluye dos bandejas de gel pequeñas y una bandeja grande, set de fundición en gel y 4 peines de 13 y 26 pocillos. | 1
14 | 4 | Fuente de poder | Fuente de poder de 300V (Mini 300V Power Supply) | 1
14 | 5 | Electrophoresis Tank | Uso de geles en tanque con dimensiones en los siguientes rangos: ancho entre 70 y 130 mm, profundidad 60 y 80 mm, altura 60 y 80 mm | 1
14 | 6 | Horno microondas | Capacidad 0.7 Pies Niveles de Cocción 700 Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 45.2 x 26.2 x 33.2 cms (Ancho / Alto / Fondo) Potencia de Cocción 700 Watts Panel de control electrónico y luz LED. | 1
NOTA 1: El cumplimiento de la totalidad de las características y especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones son de carácter HABILITANTE POR GRUPO, así las cosas, la propuesta que por ítem no cumpla con estos requisitos que se consideran como mínimos exigidos será rechazado el grupo en el cual no cumpla con lo mínimo requerido.
NOTA 2: En caso que el proponente ofrezca una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la Universidad y que constituya una mejora tecnológica, deberá ofertarlo en su propuesta, explicando porque son superiores o adicionales a lo mínimo solicitado (ANEXO No. 7 MEJORA TECNOLÓGICA), ciñéndose en todo caso al presupuesto oficial.
NOTA 3: El proponente deberá presentar junto con la propuesta la ficha técnica de fabricante de cada ítem en el que se detalle cada una de las especificaciones y características del mismo.