## Hoja1
ANEXO No. 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Grupo | Item | Equipo | ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS
1 | 1 | Estación de trabajo | BOARD H310M-D a.v.r. 32gb m.2 PROCESADOR INTEL CORE I7 8700 6/12 3.2GHZ - 4.6GHZ 12MB DISCO DURO 1TB: 32mb cache 7200 RPM MEMORIA RAM DDR4 – 32Gb (2x16GB) 3200 MHZ TARJETA DE VIDEO 4 GIGAS.PNY.QUADRO.P1000.DDR5.4xDP QUEMADOR DVD T. RED WIFI AC1200 NANO USB-AC53 RECEPTOR BLUETOOH incluye: CAJA THERMALTAKE H24 + FTE 600W MONITOR 22" HDMI , Res:1920x1080
2 | 1 | UPS | Capacidad: 3 kVA. Tecnología de alta frecuencia y doble conversión On-Line • Amplio rango de tension de entrada • Protección contra cortocircuito, sobrecarga • Bypass manual • Tecnología de control digital • Onda senoidal pura con THD menor al 3% • Avanzado sistema de gestión de baterías • Sistema automático de carga de baterías incluso con la UPS apagada • Sistema de auto-diagnostico al encendido de la UPS • Apagado y reinicio programable • Arranque en frio. (Permite el encendido de la UPS sin estar conectada a la red eléctrica) • Sistema automático de carga de baterías incluso con la UPS apagada • Sistema de auto-diagnostico al encendido de la UPS • Apagado y reinicio programable • Arranque en frio. (Permite el encendido de la UPS sin estar conectada a la red eléctrica)
2 | 2 | Proyector | 2.700 lúmenes en blanco 2.700 lúmenes en color HDMI y Lámpara con duración de hasta 10.000 horas 3x colores más brillantes y un rendimiento fiable — Tecnología 3LCD de 3-chips. Brillo en Color: 2.700 lúmenes Brillo en Blanco: 2.700 lúmenes Conectividad digital HDMI — Video y audio de alta calidad con un solo cable. Wireless Lámpara de larga duración — Duración de hasta 10.000 horas. Incluye Software de uso
2 | 3 | BOMBA DE MUESTREO DE AIRE | Rango: 20 - 5000 cc/min Exactitud: ± 5% ó 3 cc/min del flujo establecido Tiempo de muestreo mínimo: 8 horas Fallo de caudal: si el caudal falla en más de un 5% por la pérdida de carga aparece el aviso de fallo, si este permanece más de 30 segundos, la bomba se parara
2 | 4 | Equipo de filtración | Incluye: -bombra de vacío, con 100-120V, 50/60Hz, motores, enchufe, Manual de operación. Capacidad Aire libre 14 lpm (0,5 pies cúbicos por minuto), vacío final 75 torr (100 mbar) -Equipo de filtración por membrana de 47 mm con soporte en acero inoxidable -Regulador de vacío
2 | 5 | Fuente de alimentación | Pantalla 4 x 3 dígitos Tensión de salida (ajustable) 2 x 0 - 30 V DC Corriente de salida (ajustable) 2 x 0 - 5 A DC Salida de valor fijo 1 x 5 V / 3 A DC Estabilidad salida de tensión 1 x 10-4 +3 mV Estabilidad salida de corriente 2 x 10-3 +3 mA Estabilidad salida de valor fijo 10 mV Potencia de salida 2 x 150 W Tensión residual (U) 1 mV eff Tensión residual (I) 3 mA eff Alimentación (seleccionable) 100 a 120 V / 220 a 240 V AC, 50 / 60 Hz
2 | 6 | CLINOMETRO | Medidas 52 x 77 x 15 mm / 2.05 x 3.03 x 0.59 " Peso 94 g / 3,32 oz Acrílico Incluye cordón, funda de nylon, guía rápida de uso Precisión 1/4 ° Intervalo de graduación 0.5 ° Escala: pendiente ± 90 °, pendiente% Dioptría ajustable Rodamiento doble zafiro Cápsula rellena de líquido para un funcionamiento estable Carcasa de aleación ligera anodizada. Bolsa de nylon con cinturón. Acollador
2 | 7 | Microproyector | 2.700 lúmenes en blanco 2.700 lúmenes en color HDMI y Lámpara con duración de hasta 10.000 horas 3x colores más brillantes y un rendimiento fiable — Tecnología 3LCD de 3-chips. Brillo en Color: 2.700 lúmenes Brillo en Blanco: 2.700 lúmenes Conectividad digital HDMI — Video y audio de alta calidad con un solo cable. Wireless Lámpara de larga duración — Duración de hasta 10.000 horas. Incluye Software de uso
2 | 8 | Sensor Multiparámetros | Pantalla Pantalla LCD de gran tamaño con ajuste de contraste Parámetro pH: 0 hasta 14,00 pH ORP: ± 1999 mV Conductividad: 200 μS / 2 mS / 20 mS / 200 mS TDS (Total Dissolved Solids): oxígeno disuelto: 0 a 20,0 mg/l- • Agua potable • Agua de refrigeración / de calderas • Agua residual • Agua de piscina • Agua superficial • Empresas de tratamiento deagua • Laboratorios industriales y estatales Incluye: electrodo pH, electrodo redox, sensor de oxígeno, membrana de recambio para sensor de oxígeno, sensor de temperatura, cables USB y RS232 de comunicación para PC. Cada electrodo cuenta con cable de conexión al equipo
2 | 9 | Multímetro digital | Rango de voltaje (CA / CC): 0,1 mV a 1000 V Precisión de voltaje básico (CA): 1.0% Precisión de voltaje básico (CC): 0.15% Rango de resistencia: 0.1 ohm a 50 megohm Rango de capacitancia: 1 nF a 9999 μF Rango de corriente (CA / CC): 0.01 mA a 10 A (20 A sobre rango por 30 segundos) Rango de frecuencia: 2 Hz a 99.99 kHz
2 | 10 | Calibrador digital | Pantalla LCD, lectura directa en unidades inglesas o métricas de 0.001 "/ 0,1 mm. Escala está marcado en pulgadas y centímetros. Incluye batería SR44 y funda de plástico incluidas.
2 | 11 | Molinete universal | Medicion de Caudal de 0.8 - 18 m/s Incluye la pantalla, vara telescópica con 2 m de cable, un impulsor de agua de 60 mm, un impulsor de aire de 25 mm y un estuche para su transporte.
2 | 12 | Balanza electrónica. | Capacidad: 220g Para 32000g Legibilidad 0,001g Para 0,1g
3 | 1 | ESTERILIZADOR A VAPOR | Capacidad en litros: 75 litros - Dimensiones cámara: 400 x 600 mm (diámetro x profundo) - Dimensiones ext.: 630 x 760 x 830 mm (alto x ancho x profundo) - Potencia: 3.200 W Incluye: soporte para cinco bandejas, dos bandejas perforadas en acero inoxidable, sonda corazón, impresora papel térmico
3 | 2 | ESTERILIZADOR VERTICAL A VAPOR | Capacidad en litros: 115 - Dimensiones cámara: 400 x 850 (Diámetro x Alto en mm). - Dimensiones ext.: 1.330 x 630 x 730 (Alto x Ancho x Fondo en mm). - Potencia: 4.500 W Incluye: soporte para cinco bandejas, dos bandejas perforadas en acero inoxidable, sonda corazón, impresora papel térmico
4 | 1 | Vibrómetro para cuerpo y extremidades superiores. | Sensores triaxiales para cuerpo entero/mano brazo. Software para descarga de datos con análisis de bandas de 1/1 y 1/3 así como también emisión de informe con datos y gráficos para facilitar la evaluación de muestreo realizado -Mediciones en 3 EJES: (X, Y, Z) -Medición de cuerpo entero con acelerómetro triaxial de asiento -Medición de mano-brazo con acelerómetro triaxial -Ponderación de frecuencia Wk y Wd - Ponderación de frecuencia Wh - Unidades de medición: RMS, VDV, Aeq, Am, Amr, Amep, Are, Aren, A (8), Arep y Fc - Indicación de sobrecarga (overload) - Medición en tiempo real de bandas 1/1 e 1/3 octavas - EMI/RFI - Indicación de porcentaje de batería (0 a 100%) - Alimentación: Batería recargable 3,7V 1800mAh - Autonomía da batería: 20h - Almacenamiento de datos avanzados, incluyendo análisis espectral - Comunicación por cable (USB) - Dimensiones: 90 x 62 x 24mm - INCLUYE: Cargador de batería 110/220, acelerómetro triaxal y adaptadores para mano/brazo, acelerómetro triaxal para cuerpo entero, Kit de conectividad (Software + cable de comunicación USB), Maleta para transporte
4 | 2 | SONÓMETRO | Incluye módulo de medición y análisis de banda de 1/1 octava y 1/3 octava, filtros de frecuencia A, C y Z, micrófono pre polarizado y filtro para viento, análisis estadístico de los datos por frecuencia entre 31,5 Hz y 16,0 kHz, preamplificador, conexión y puerto para descarga en PC y memoria micro SD.
5 | 1 | CAMARA CLIMATICA | Volumen entre 800 y 850 L. Pantalla: Digital doble LED. Programa: Rampa de temperatura y sostenimiento hasta 24 pasos. Intervalo de temperatura: 0 ° a 60 ° C. Resolución de temperatura: 0.1 ° C; Uniformidad de temperatura: ± 0,3 a 25 ° a 37 ° C. Sensor de temperatura: RTD. Exactitud de temperatura: ± 0,1 a 25 ° a 37 °. Material interior en acero inoxidable, exterior acero recubierto. 6 , 19 max . Compresor: 1/4hp , refrigerado por aire. Descongelación: Temporizador ajustable, ajustado de fábrica a 15-min, ciclo de descongelamiento 24 horas. Alimentación:120V 60Hz 15A.
5 | 2 | Binoculares | Óptica totalmente recubierta para una transmisión de luz superior y brillo con prismas BAK7. El enfoque fijo preestablecido. Armadura de goma antideslizante.
5 | 3 | Medidor para rojo/rojo lejano | Precisión de ± 5%. La luz roja se mide a 660nm, 40 nm FWHM (± 20 nm). La luz roja lejana se mide a 730 nm, 30 nm FWHM (± 15 nm). Pantalla LCD
5 | 4 | Horno de mufla | Capacidad entre 8 y 8,5 L - Temperatura ajustable hasta 1100 ºC - Estabilidad temperatura: ±1 ºC - Homogeneidad temperatura: ±10 ºC Potencia (W) : 1800 Consumo (A) : 14 -Display digital LCD
5 | 5 | Ultrasonido digital | Capacidad entre 5 y 6 L. Frecuencia ultrasónica (kHz) 37 Potencia ultrasónica efectiva (W) 150 Potencia de calentamiento (W) 400
6 | 1 | Estereoscopio de Espejos | • Magnificador SWING-IN 1.5x • Magnificacion de los binoculares: 3x • Campo de vision de los binoculares 70mm • Campo de vision del estereoscopio 18 x 24cm • Rango de ajuste interpupilar 55-75mm • Graduacion minimo de la barr a de medicion .05mm • Estimacion 0,01mm • Rango de medicion 50mm
7 | 1 | Estructuras HST | Estructura para aprendizaje de estática estructural que cubren una variedad de teorías y temas dentro de arquitectura, mecánica, ingeniería civil y estructural. Estos incluyen la fuerza, flexión, corte, elasticidad, vigas, puentes arqueados, puentes colgantes, armaduras, marcos y portales. Incluye: bastidor de montaje, línea elástica de una viga, juego de práctica de deformaciones en bastidores, juego de práctica de torsión en barras y tubos, línea de influencia en una viga, ensayo de flexión, deformación plástica
8 | 1 | Estación de iluminación luz UV | Lámpara de ultravioleta de 400 W con colimador, Sintonización de la longitud de onda de emisión 265 nm - 405 nm. regulación en corriente/voltaje, óptica de enfoque en cuarzo, área de exposición 30 cm² o de obleas semiconductoras de 4". Medidor de potencia de radiación UV, Tiempo de exposición desde 1 s hasta 10 h. Microcámara de monitoreo, densidad de potencia de radiación de 24,0 mW/cm² . Microposicionador de máscaras automatizado con cuatro grados de libertad XYZq.
8 | 2 | Medidor de fuente y voltaje/corriente | Resolución de 1 micro-V y 50 pA, Rangos de voltaje 200.000 mV, 2.00000 V, 20.0000 V, 1000.00 V, rangos de corriente 1.00000 µA, 10.0000 µA, 100.000 µA, 1.00000 mA, 20.0000 mA, 100.000 mA, 1.00000 A. Operación 110 V.
8 | 3 | Estación de caracterización electrica | Resolución de 10 micro-V y 500 pA, Rangos de voltaje 200.000 mV, 2.00000 V, 20.0000 V, 1000.00 V, rangos de corriente 1.00000 µA, 10.0000 µA, 100.000 µA, 1.00000 mA, 20.0000 mA, 100.000 mA, 1.00000 A. Operación 110 V. Medidor de impedancias desde 20 Hz hasta 5 MHz con resolución de 5 miliHz, fuente de de bias DC positiva negativa de 0 a 50 V. Incluye sonda kelvin y portamuestras para muestras sólidas y líquidas con acople de fibra óptica SMA multimodo.
NOTA 1: El cumplimiento de la totalidad de las características y especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones son de carácter HABILITANTE POR GRUPO, así las cosas, la propuesta que por ítem no cumpla con estos requisitos que se consideran como mínimos exigidos será rechazado el grupo en el cual no cumpla con lo mínimo requerido.
NOTA 2: En caso que el proponente ofrezca una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la Universidad y que constituya una mejora tecnológica, deberá ofertarlo en su propuesta, explicando porque son superiores o adicionales a lo mínimo solicitado (ANEXO No. 7 MEJORA TECNOLÓGICA), ciñéndose en todo caso al presupuesto oficial.
NOTA 3: El proponente deberá presentar junto con la propuesta la ficha técnica de fabricante de cada ítem en el que se detalle cada una de las especificaciones y características del mismo.