## Hoja1
ANEXO No. 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Grupo | Item | Equipo | Especificación técnica
1 | 1 | SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA APLICACIONES DE ANIMACIÓN, VFX, INGENIERÍA Y BIOMECÁNICA | El sistema debe incluir para un área de captura de 10 m largo X 7m ancho x 4m alto: Mínimo 10 cámaras para captura de movimiento de mínimo 200fps. Un sistema de captura de movimiento para rostros con sus accesorios. Sistema de calibración de camaras de captura y de sincronización de las cámaras para captura con elementos de biomecánica y plataformas de fuerza . Cableado y dispositivos de conexión incluyendo concentrador de 24 puertos . Trajes para captura 1 talla S, 2 talla M y 1 talla L, con sus accesorios. Accesorios para captura de movimiento de cuerpos rigidos. Tripodes para montaje móvil de las cámaras. Sistema de soporte para montaje fijo de las cámaras. 4 plataformas de fuerza para instalación fija en piso de precisión <0,4mm, interferencia de+0,2% de carga aplicada y salidas Fx, FY, FZ, Mx, My, Mz. 2 Computadores tipo workstation para procesamiento y control del sistema. Incluir sofware necesarios de calibración, captura de movimiento para animación y VFX (efectos visuales), videojuegos; captura de movimiento para aplicaciones de ingeniería, realidad virtual; captura de movimiento para aplicaciones de biomecánicas sincronizado con plataformas de fuerza, software visualizador de señales de plataformas de fuerza.
2 | 1 | Sistema portable de Fotosíntesis | Precisión del analizador de CO2: dentro de 0.1 µmol mol-1 RMS con un promedio de 4 segundos a 400 µmol mol-1 Precisión del analizador de H2O: dentro de 0.01 mmol mol-1 RMS con un promedio de 4 segundos a 10 mmol mol-1 Rango de caudal a granel: 680 - 1700 µmol s-1 en SATP1 Uniformidad de la fuente de luz: <± 10% de variación sobre el 90% de la abertura Rango de control de temperatura de la cámara: 10 ° C por encima o por debajo del ambiente Especificaciones distintivas del fluorómetro Frecuencia de modulación: 1 Hz - 250 kHz Medición de la longitud de onda del pico de luz: 625 nm Longitud de onda máxima del flash actínico rojo y saturante: 625 nm Longitud de onda del pico actínico azul: 475 nm Longitud de onda pico rojo lejano: 735 nm Salida de luz actínica 0 - 3000 µmol m-2 s-1 total a 25 ° C 0 - 1000 µmol m-2 s-1 azul a 25 ° C 0 - 2000 µmol m-2 s-1 rojo a 25 ° C Luz de saturación: 0 - 16,000 µmol m-2 s-1 a 25 ° C Luz roja lejana: 0 - 20 µmol m-2 s-1 a 25 ° C
3 | 1 | Banco de hidráulica | Incluye: bandeja de aceite, unidad de potencia 1 bomba, unidad de potencia, protector de sobrecarga, unidad de medición de flujo, cilindro transparente de doble efecto, cilindro de doble efecto, peso, motor hidráulico, medidor de flujo, unidad de visualización de medición, válvula de palanca manual de 3/2 vías , Válvula de palanca manual de 4/2 vías, válvula de palanca manual de 4/3 vías (PABT bloqueada), válvula de palanca manual de 4/3 vías (ABT conectada), válvula de palanca manual de 4/3 vías (PT conectada), 2 / Válvula limitadora de 2 vías, guía del cilindro, guía del cilindro, válvula de alivio de presión (accionada directamente), válvula de alivio de presión (accionada por piloto), válvula reductora de presión de 3 vías, válvula de compensación de compensación, válvula de control de flujo (compensadora de presión), división de flujo válvula, válvula de retención (1 bar), válvula de retención (5 bar), válvula de retención accionada por piloto, manómetro, manómetro con distribuidor, conector en T, acumulador, manguera 1500mm, manguera 600mm, manguera hidráulica, removedor de presión, válvula de secuencia de presión
3 | 2 | Banco de pruebas flujos de matriz agua Proceso de Biopelícula | Filtro goteando diámetro: aprox. 340mm altura: aprox. 1000mm capacidad: aprox. 90L Distribuidor rotativo max. velocidad: aprox. 2min-1 Tanques tanque de aguas residuales: 300L tanque colector: 90l clarificador secundario: 30l Caudales bomba de aguas residuales: max. 25L / h Bombas de circulación: 2x max. 25L / h Bomba de lodos de retorno: máx. 25L / h compresor: max. 600L / h Material portador Superficie específica: 180 o 300m2 / m3. Rangos de medida tasa de flujo: 2… 25L / h (aguas residuales) 5… 65L / h (recirculación) 50… 900L / h (aireación) 230V, 50Hz, 1 fase 230V, 60Hz, 1 fase 120V, 60Hz, 1 fase UL / CSA opcional
3 | 3 | Banco de electroneumática | Incluye: dos organizadores de cables (diametro de placa redonda de 400 mm, altura ajustable de 1100 a 1800 mm, colgador de cable de 16 agujeros), 2 set de componentes para neumática básica (valvula de presion secuencial con rango de presión de 1.5 a 12 bar, valvula reguladora de presion con rango de presion 0 a 12 bar y presion maxima de 16 bar, valvula de control de una via con rango de presión de 0 a 10 bar, valvula de escape rapido con rango de presion de 0 a 10 bar, manometro de presion de 0 a 12 bar, valvula temporizadora normalmente cerrada con rango de presión de 0 a 10 bar y temporización de 0.1 a 30 segundos, valvula de 3/2 vias con retorno con pulsador N/C de rango de presión 0 a 9,8 kgf/cm3, valvula de 3/2 vias con retorno con pulsador (N/O) de rango de presión de 0 a 9,8 kgf/cm3, valvula con selector de 5/2 vias de rango de presión de 0 a 9.8 kgf/cm3, valvula con selectro de 3/2 vias con rango de presión de 0.5 a 9.8 kgf/cm3, valvula de 3/2 vias con retorno de resorte N/C con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, valvula de 5/2 vias con retorno de resorte con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, valvula de 5/2 vias con retorno de aire con rango de presion de 1.5 a 10 kgf/cm3, valvula de palanca de 3/2 vias con rango de presión de 0 a 8.5 kgf/cm3, valvula de palanca de 3/2 vias con retorno de vacio con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, valvula AND con rango de presión de 0 a 8.5 kgf/cm3 y valvula OR con rango de presión de 1 a 10 kgf/cm3) y un set de componentes adicionales de neumatica proporcional constituido por cilindro de doble efecto, Válvula solenoide de 5/3 vías (ABR conectada), Válvula solenoide de 5/3 vías (PAB conectada), Unidad de sensor de fuerza, Sensor de flujo, Válvula reguladora de presión proporcional, Accionamiento rotativo neumático con encoder, Unidad de accionamiento lineal sin vástago, Conjunto de pulsadores y PLC.
3 | 4 | Entrenador en sensores portable | Características del interruptor de proximidad y el interruptor de lengüeta •Tipos y curva de respuesta del sensor inductivo •Tipos y aplicación de sensor óptico •Principio de funcionamiento y respuesta del sensor capacitivo Aplicación del sensor ultrasónico •Uso de la unidad giratoria y la unidad contraria •Medición de velocidad usando un sensor de haz de luz •Monitorear el uso del programa del controlador GUI •Control de entrenamiento usando el controlador GUI •Tecnología de medición y fecha Cableado eléctrico •Composición del circuito •Ajuste y límite de aplicación del sensor
3 | 5 | Banco de pruebas flujos de matriz agua Tratamiento anaerobio de aguas | Degradación anaerobia de sustancias orgánicas. Tanque agitado con clarificador secundario. Reactor UASB con sistema de separación. Unidad separada de suministro con tanques para agua cruda y agua tratada. Modo de operación de una sola etapa o doble etapa Las temperaturas en el tanque agitado y el reactor UASB se pueden controlar. Control del valor de pH en el reactor UASB. Software GUNT para la adquisición de datos a través de USB bajo Windows 7, 8.1, 10 inspección visual con webcam Datos técnicos Tanques tanque agitado: 30 l clarificador secundario: 30l Reactor UASB: 50L Tanque para agua cruda: 180L Tanque para agua tratada: 180L. Caudales (máx.) bomba de agua cruda: 25 l / h Bomba de lodos de retorno: 25 l / h bomba de circulación: 100 l / h Bombas dosificadoras: 2x 2,1L / h Rangos de medida Valor de pH: 0… 14 temperatura: 0… 100 ° C 400V, 50Hz, 3 fases 400V, 60Hz, 3 fases 230V, 60Hz, 3 fases UL / CSA opcional
3 | 6 | Banco de pruebas energía mareomotríz | Generador de olas: potencia: 550W, volumen de desplazamiento: 26,5L Canal de olas, LxAnxAl: 5000x300x600mm Turbina Wells, potencia: 0 a 1000mW, número de revoluciones: 0 a 6000min-1, rotor: 6 álabes, diámetro, exterior: 120mm, interior: 80mm Rangos de medición , frecuencia: 0 a,83Hz (generador de olas), altura de las olas: 0 a 600mm, nivel: 0 a 600mm (cámara), velocidad de flujo: 0 a 26m/s, número de revoluciones 0 a 6000min-1, corriente: ±1000mA, 230V, 50Hz, 1 fase 230V, 60Hz, 1 fase 120V, 60Hz, 1 fase
3 | 7 | Banco de pruebas flujos de matriz aire Ciclón de gases | Separación sólida de gases con un ciclón. ciclón con entrada tangencial medición del material de alimentación en el flujo de aire con un dispersador Generación de flujo de aire por ventilador; ajuste por valvula Tanques para material de alimentación y material grueso. 1 filtro en la entrada de aire y 1 filtro para material fino en la salida de aire Registro de presión diferencial, caudal volumétrico de aire y temperatura. Datos técnicos Ciclón altura: aprox. 250mm diámetro: aprox. 80mm diámetro del tubo de inmersión: aprox. 30mm Ventilador Caudal volumétrico: máx. 600m3 / h Consumo de energía: aprox. 3600W Tanques material de alimentación: 15 ml material grueso: 700 ml Rangos de medida Presión diferencial del ciclón: 0… 100 mbar. Caudal volumétrico (aire): 10… 100m3 / h temperatura: 0… 60 ° C 230V, 50Hz, 1 fase
4 | 1 | Espectrofotómetro FTIR | Rango espectral de 7800 a 350 cm – 1. Expandible : 15000-20 cm – 1. Resolución espectral de 0,5 cm-1. Relacion señal/ruido: 42000 : 1 Diámetro de apertura seleccionable para aumentar la resolución. Detector : DLATGS Beam splitter : Ge/KBr Cubierta del espejo : Al Velocidad barrido interferometro : 0,5 a 8 mm/sec Interferómetro : 28 deg. Michelson interferometro.que permite un mejor aprovechamiento de la energía de la fuente y optimiza la relación señal ruido Velocidad manejo del interferómetro: AUTO, 1,2,3,4 mm/sec AUTO DLATGS 2.0 mm/sec. Precision acho de banda : +/-0.01 cm-1 Escan Rápido : 10 spectra/sec, 16 cm-1 resolución. Unidad óptica, sellada y desecada de montura cinemática con alineación a cero. Espejos de alta reflectancia. Detector DLATGS con regulación de temperatura efecto –Peltier). Convertidor de análogo a digital de 24 Bit. Beam splitter de KBr recubierto en Germanio. Material ventana interferometro y Detector : KRS-5 (Resistente a la humedad). Relación señal ruido de 42000 a 1 pico a pico. 210.000 : 1 RMS (4 cm-1, 1 min, cerca 2200 cm-1, medida pico-pico con ventana KRS-5). Autoalineamiento automático del sistema óptico del interferómetro. Sistema de purga del interferómetro, compartimento de muestra y el área de detector. Desecante con indicador. Equipado con sistema de reconocimiento automático de accesorios. Incluye software de operación para Windows. INCLUYE BASE DE DATOS DE 10,000 ESPECTROS. Conexión a PC mediante puerto USB.
5 | 1 | ESTERILIZADOR A VAPOR | Dimensiones de la cámara iguales o inferiores a: Ancho 340 x Alto 340 x profundo 645 (mm) con capacidad de esterilizar 1 módulo de esterilización equivalente a un paquete de 600 x 300 x 300 mm, volumen total de 108 litros, carga útil de 75 litros. Cámara y recámara en acero inoxidable de alta calidad, chasis y paneles externos en acero inoxidable. Puerta vertical deslizante, de accionamiento manual, con bloqueo de seguridad construida en acero inoxidable. Generador de vapor incorporado en acero inoxidable, de funcionamiento automático y producción de vapor mediante resistencias eléctricas de 9 Kw de potencia, equipado con sistema de seguridad, control de nivel de agua y con indicador visual de nivel en el panel frontal. Control del equipo automático por microprocesador, memoriza los últimos 50 ciclos. Pantalla de fácil lectura con selección de idioma, sofá keys. Impresora digital alfanumérica para la obtención de los datos del proceso, incluyendo fecha, hora y número de ciclos. Programas: Test de Vacío, Test de Bowie & Dick. Programa 1 Textil e Instrumental 134º C (Especial material poroso), Programa 2 Caucho 121º C (Látex, gomas, guantes y material poroso), Programa 3 Rapid 134º C (Rápido para material no poroso embalado o Endoscopia rígida), Programa 4 Instrumental en contenedores a 134º C, Programa 5 Tratamiento Priones a 134º C. Sistema de vacío mediante eyector (sistema Venturi) con bomba de recirculación de agua y deposito economizador: de alta eficacia y bajo mantenimiento, silencioso y eficaz. Filtro absoluto intercambiable para la entrada de aire atmosférico a la cámara, Sistema de doble tanque economizador de agua y energía. Compresor de aire incorporado, para la maniobra neumática. Estructura interior de carga y bandeja en acero inoxidable electropulido. Control de temperatura por sonda tipo PT-100 ubicada en la zona más fría de la cámara. Válvulas de seguridad para cámara, recamara y generador de vapor taradas a 3 Bar. de accionamiento automático en caso de sobre presión. Dimensiones totales del equipo iguales o inferiores en (mm): Ancho 680 Alto 1570 Profundo 920. Incluye: Planta tratamiento osmosis inversa, descalficador de agua de 20 L, dos cestas de carga.
5 | 2 | ESTERILIZADOR VERTICAL DE VAPOR | Capacidad en litros: 115 - Dimensiones cámara: 400 x 850 (Diámetro x Alto en mm). - Dimensiones exteriores.: 1.330 x 630 x 730 (Alto x Ancho x Fondo en mm). Potencia: 4.500 W, Peso: 135 Kg. Mueble exterior, encimera, depósito, tapa y cierre en acero inoxidable, Control total por microprocesador: 10 programas de esterilización, seis libres programables por el usuario. Incorpora conexión RS232 para conectar a un ordenador o una impresora. Incorpora orificio en el depósito para introducir sondas para la validación. Se suministra con gradilla perforada protectora de la resistencia. Pulsador de desvaporización. Válvula manual de drenaje. Válvula y termostato de seguridad. Dispositivo hidráulico antiapertura de la puerta mientras exista presión en la cámara. Sensor de puerta abierta. Incluye sonda corazon e impresora de papel térmico
6 | 1 | Mesa óptica para holografía digital y tomografía óptica | Mesa óptica para holografía digital y tomografía óptica coherente. 1. Dimensiones de la base para óptica 4' x 6' x 8.3" (dividida en tres secciones de 1,33’ X 2,0’ X 8.3”), 2. Ocho seis soportes con amortiguación pasiva y rodamientos tipo kester con freno de 70cm de altura, 3. Parte superior de la mesa en acero inoxidable grado 430 3.1 Orificios sobre la mesa distribuidos a 1" y rosca M6. 4. Aplanado de ±0.1 mm (±0.004") en 1 m2 . 5. Rodamientos retráctiles para dezplazamiento. 6. Juego de herramientas para óptica. 7. Peso total aprox. 700 kg. 8. Incluye instalación y certificado de nivelación.
6 | 2 | Cabina de flujo Laminar | Cabina de flujo laminar clase 1000 regulada para fotolitografía y nanoestructurado. Características: 1.Dimensiones externas 2,0m X profundidad 0,7m X altura 2,0. 2. Banco de trabajo móvil con troquelado de perforaciones de diámetro 8 mm en distribución tipo colmena, 3. Iluminación de la zona de trabajo con fuente de 580 nm, 4. Data logger digital para adquisición de medidas de presión atmosférica, temperatura, humedad, radiación, flujo en la cabina, 5. Filtro HEPA y ULPA, 6. Blower regulado en potencia y velocidad, 7. Entrada para gases y agua y tomacorrientes de 110V y 220 V, 8. Contador de partículas. 9. Potencia de salida 4000 W 10. Alimentación de 110 V
6 | 3 | Estación centrifugadora | Estación centrifugadora para dispersión de fotoresinas con monitoreo estereoscópico. REF. QB-SC2000. Características:1. Carcasas en polipropileno, 2. Control digital separado de la unidad de centrifugado, 3. Rotación tipo adelante atrás (forth-back) de 0- 10000 rpm, 4. Dosificador programable con resolución de 1 picolitro, 5. Programación de rampas Unidad estereoscópica de brazo móbil con objetivos tipo Barlow y aumentos 2X - 90 X 5. 6. Cámara CMOS color de 5 MP. 7. Software de adquisición y análisis de imágenes.
6 | 4 | Estación para encapsulado dieléctrico | Estación para encapsulado dieléctrico, estructuración y nanoestructuración de contactos en dispositivos optoelectrónicos por medio de evaporación y coevaporación simultánea y escalonada de nanocapas metálicas. Características: 1. Estación de alto vacio con bomba mecánica y bomba turbomolecular para presión terminal de 10-6 torr, medidores digitales de prevacio y alto vacío 2. Cámara en acero inoxidable de 2.1. Dimensiones de la cámara: alto 60cm X ancho 45 cm X fondo 45 cm y lámina de 3 mm de espesor, 2.2. Pasamuros de la cámara: seis pasamuros para alto voltaje, termocuplas, monitor de espesores, fibra óptica, 2.2. View-ports: dos de 10 cm de diámetro con ventana en MgF, una ventana rectangular frontal de alto 30cm X ancho 15cm. 4. Portamuestras con manipulador externo: para ubicación de hasta 20 sustratos. 4.1. Portasustrato con movimiento planetario, distancia a la fuente de evaporación graduable 0-20 cm, 4.2. Sistema de calentamiento regulado desde temperatura ambiente hasta 600°C, 5. Monitor de
7 | 4 | Generador de funciones arbitrarias | Pantalla LCD con retroiluminación y pantalla bargraph de 42 segmentos, 40000 conteos. CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Incluye los siguientes accesorios: cables de prueba, sonda de termocupla tipo K, maletín de transporte, batería y manual
7 | 1 | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de cuatro canales (2 x 0 - 30 V / 0 - 5 A, 0 - 6,5 V / 3 A, 0 - 15 V / 1 A) Pantalla digital de LED, Protección contra sobrecargas y cortocircuitos Disipador de calor y ventilador internos. Toma de seguridad de 4mm para todas las salidas. Alta estabilidad de carga y baja ondulación Carcasa metálica robusta con asa de transporte Incluye accesorios: Cable de alimentación, Manual de funcionamiento
7 | 2 | Osciloscopio Digital | Ancho de Banda de 100MHz, 2 Canales Analogicos, Pantalla TFT de 8 Pulgadas (800x480) WVGA, Tasa de muestreo en tiempo real: canal analógico de hasta 2 GSa / s. Profundidad de memoria: Canal analógico de hasta 14 Mpts. Tasa de captura de forma de onda de hasta 50,000 wfms/s. Visualización de forma de onda de hasta 256 niveles de intensidad Hasta 65,000 marcos de grabación de forma de onda en tiempo real de hardware, funciones de reproducción y análisis. Conectividad completa: host y dispositivo USB, LAN (LXI), AUX, USB-GPIB
7 | 3 | Multímetro digital | Pantalla LCD con retroiluminación y pantalla bargraph de 42 segmentos, 40000 conteos. Prueba de continuidad y diodo Retención de datos, retención de MIN / MAX. Selección de rango automático o manual. Apagado automático CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Incluye accesorios: cables de prueba, sonda de termocupla tipo K, maletín de transporte, batería y manual
8 | 1 | Espectroscopía de absorción atómica | Características: · Óptica: Alto rendimiento de luz con switch ópticos simples y dobles, incluyendo un bajo rango UV. Monocromador Czerny-Turner con software para seleccionar la longitud de onda. Incluye automuestreador. Rejilla: 53mm x 53mm dirección de rejilla con 1200 líneas / mm. Rango de longitud de onda: 185-900 nm controlado por el software. Corrección de fondo: método de auto-reversión rápida. Lámpara de deuterio con 1 ms de respuesta rápida de información para lograr una precisa corrección. Modulación electrónica con control de corriente de deuterio. PMT: Alta eficiencia cuántica, 185-900 nm, control automático de ganancia · Corrección de deriva: ADC (Corrección automática de la deriva) permite que toda la intensidad del haz de luz pase a través de la muestra resultante en la capacidad de detección superior. Frecuencia de muestreo de datos: D2 y lámparas de cátodo hueco operan a 1000 Hz de frecuencia de muestreo de datos. Fuente de Luz: 6 lámparas motorizadas con fuente de alimentación independiente. Alineación automática y capacidad de la lámpara codificado. Incluye: Kit de lámparas de cátodo hueco: -Lámparas de cátodo hueco para análisis de elementos como Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Aluminio (Al), Pb (plomo), Cd (cadmio), Hg (mercurio), As (Arsenico). -Estándares Grado puro para AA. Todos los estándares deben estar preparados y certificados según ISO Guide 34 e ISO 17025 - certificado por A2LA: 1 N9300141 Patrón certificado para análisis de Potasio (K) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300108 Patrón certificado para análisis de Calcio (Ca) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300131 Patrón certificado para análisis de Magnesio (Mg) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300114 Patrón certificado para análisis de Cobre (Cu) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300126 Patrón certificado para análisis de Hierro (Fe) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300178 Patrón certificado para análisis de Zinc (Zn) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. 1 N9300100 Patrón certificado para análisis de Aluminio (Al) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. Presentación de 500 mL. Marca Perkin Elmer. -Celda de cuarzo calentable en llama de aire-acetileno. Quemador estandar, 50 mm; Rack de 54 viales de 50 ml, todos los consumibles para la tecnica de llama. Todos Consumibles para la tecnica de generador de Hidruros. Computador con software especializad. Compresor, Nebulizador (Hecha totalmente en PPS ( Poli sulfuro de fenileno), Esfera de impacto, Botella de drenaje, Mangueras para acetileno, aire y óxido Nitroso. Set de fusibles. Multitoma de 5 salidas. Sistema de recirculación de agua. Generador de Hidruros para la determinación a alta sensibilidad de mercurio y elementos metalicos generadores de hidruros tales como As, Bi, Sb, Sm, Se y Te
NOTA 1: El cumplimiento de la totalidad de las características y especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones son de carácter HABILITANTE POR GRUPO, así las cosas, la propuesta que por ítem no cumpla con estos requisitos que se consideran como mínimos exigidos será rechazado el grupo en el cual no cumpla con lo mínimo requerido.
NOTA 2: En caso que el proponente ofrezca una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la Universidad y que constituya una mejora tecnológica, deberá ofertarlo en su propuesta, explicando porque son superiores o adicionales a lo mínimo solicitado (ANEXO nO. 7 MEJORA TECNOLÓGICA), ciñéndose en todo caso al presupuesto oficial.
NOTA 3: El proponente deberá presentar junto con la propuesta la ficha técnica de fabricante de cada ítem en el que se detalle cada una de las especificaciones y características del mismo.