## Hoja1
ANEXO No. 6
PROPUESTA ECONÓMICA
(Modelo deberá ajustarlo de acuerdo a la propuesta presentada)
Grupo | ïtem | Equipo | Especificaciones técnicas mínimas | Cantidad | ESPECIFICACIONES OFERTADAS SEGÚN FICHA TECNICA DEL EQUIPO | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | 1 | Sistema De Captura De Movimiento Para Aplicaciones De Animación, Vfx, Ingeniería Y Biomecánica MARCA: MODELO: REFERENCIA: | El sistema debe incluir para un área de captura de 10 m largo X 7m ancho x 4m alto, un mínimo de 10 cámaras para captura de movimiento de mínimo 200fps lo cual permite obtener una captura optima de por lo menos tres sujetos al tiempo en el espacio de trabajo. Un sistema de captura de movimiento para rostros con sus respectivos accesorios que permitan un mapeo optimo del rostro. Sistema de calibración de cámaras de captura y de sincronización de las cámaras para captura con elementos de biomecánica y plataformas de fuerza. Cableado y dispositivos de conexión incluyendo concentrador de 24 puertos para la conexión de los sistemas. Trajes para captura 1 talla S, 2 talla M y 1 talla L, con sus accesorios. Accesorios para la captura de movimiento de personas, objetos de utilería de movimiento humano, robots móviles tipo drones y vehículos terrestres, obstáculos predefinidos como formas geométricas para humano y robótica, reconstrucción a baja escala de niveles de altura de objetos en el espacio de trabajo. Los anteriores se realiza por procesamiento digital de los marcadores que utilizan las cámaras. Para tal fin se requiere de código abierto para manejar las variables del sistema. Instalación de trípodes para montaje móvil de las cámaras que permita obtener una captura optima del espacio de acuerdo con la tarea a realizar. Sistema e instalación de soportes para montaje fijo de las cámaras. 4 plataformas de fuerza para instalación fija en piso de precisión <0,4mm, interferencia de+0,2% de carga aplicada y salidas Fx, Fy, Fz, donde Fz debe estar en unos rangos mínimos de 1000 Lb (4450 N) y máximo 4000 Lb (17800N), Mx, My, Mz. 2 Computadores tipo Workstation para procesamiento y control del sistema que permitan el desarrollo de aplicaciones en paralelo que son necesarios en el desarrollo y requerimientos de las prácticas en términos de robótica colaborativa, desarrollo de multimedia en animación de espacio y personajes, planificación de trayectorias, por mencionar algunas. Lo anterior requiere en algunos casos tratar y desarrollar las aplicaciones de ingeniería de forma paralela por protocolo de comunicación. Incluir softwares necesarios de calibración, captura de movimiento para animación y VFX (efectos visuales), videojuegos; captura de movimiento para aplicaciones de ingeniería, realidad virtual; captura de movimiento para aplicaciones de biomecánicas sincronizado con plataformas de fuerza, software visualizador de señales de plataformas de fuerza, con compatibilidad de SDK para la extracción de datos crudos e interacción de la información con programas como Matlab, con licencia para uso, mínimo durante el periodo de garantía del equipo. Incluye Televisor de pantalla OLED de 70" Smart TV, 4K Cinema HDR con Procesador Alpha 7 y Sonido Premium Dolby Atmos | 1
2 | 1 | Sistema portable de Fotosíntesis MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Precisión del analizador de CO2: dentro de 0.1 µmol mol-1 RMS con un promedio de 4 segundos a 400 µmol mol-1 Precisión del analizador de H2O: dentro de 0.01 mmol mol-1 RMS con un promedio de 4 segundos a 10 mmol mol-1 Rango de caudal a granel: 680 - 1700 µmol s-1 en SATP1 Uniformidad de la fuente de luz: <± 10% de variación sobre el 90% de la abertura Rango de control de temperatura de la cámara: 10 ° C por encima o por debajo del ambiente Especificaciones distintivas del fluorómetro Frecuencia de modulación: 1 Hz - 250 kHz Medición de la longitud de onda del pico de luz: 625 nm Longitud de onda máxima del flash actínico rojo y saturante: 625 nm Longitud de onda del pico actínico azul: 475 nm Longitud de onda pico rojo lejano: 735 nm Salida de luz actínica 0 - 3000 µmol m-2 s-1 total a 25 ° C 0 - 1000 µmol m-2 s-1 azul a 25 ° C 0 - 2000 µmol m-2 s-1 rojo a 25 ° C Luz de saturación: 0 - 16,000 µmol m-2 s-1 a 25 ° C Luz roja lejana: 0 - 20 µmol m-2 s-1 a 25 ° C | 1
3 | 1 | Banco de hidráulica MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Banco con bandeja de aceite, unidad de potencia 1 bomba, unidad de potencia, protector de sobrecarga, unidad de medición de flujo, cilindro transparente de doble efecto, cilindro de doble efecto, peso, motor hidráulico, medidor de flujo, unidad de visualización de medición, válvula de palanca manual de 3/2 vías, válvula de palanca manual de 4/2 vías, válvula de palanca manual de 4/3 vías (PABT bloqueada), válvula de palanca manual de 4/3 vías (ABT conectada), válvula de palanca manual de 4/3 vías (PT conectada), 2 / Válvula limitadora de 2 vías, guía del cilindro, guía del cilindro, válvula de alivio de presión (accionada directamente), válvula de alivio de presión (accionada por piloto), válvula reductora de presión de 3 vías, válvula de compensación de compensación, válvula de control de flujo (compensadora de presión), división de flujo válvula, válvula de retención (1 bar), válvula de retención (5 bar), válvula de retención accionada por piloto, manómetro, manómetro con distribuidor, conector en T, acumulador, manguera 1500mm, manguera 600mm, manguera hidráulica, removedor de presión, válvula de secuencia de presión | 1
3 | 2 | Banco de electroneumática MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Banco con dos organizadores de cables (diámetro de placa redonda de 400 mm, altura ajustable de 1100 a 1800 mm, colgador de cable de 16 agujeros), 2 set de componentes para neumática básica válvula de presión secuencial con rango de presión de 1.5 a 12 bar, válvula reguladora de presión con rango de presión 0 a 12 bar y presión máxima de 16 bar, válvula de control de una vía con rango de presión de 0 a 10 bar, válvula de escape rápido con rango de presión de 0 a 10 bar, manómetro de presión de 0 a 12 bar, válvula temporizadora normalmente cerrada con rango de presión de 0 a 10 bar y temporización de 0.1 a 30 segundos, válvula de 3/2 vías con retorno con pulsador N/C de rango de presión 0 a 9,8 kgf/cm3, válvula de 3/2 vías con retorno con pulsador (N/O) de rango de presión de 0 a 9,8 kgf/cm3, válvula con selector de 5/2 vías de rango de presión de 0 a 9.8 kgf/cm3, válvula con selector de 3/2 vías con rango de presión de 0.5 a 9.8 kgf/cm3, válvula de 3/2 vías con retorno de resorte N/C con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, válvula de 5/2 vías con retorno de resorte con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, válvula de 5/2 vías con retorno de aire con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, válvula de palanca de 3/2 vías con rango de presión de 0 a 8.5 kgf/cm3, válvula de palanca de 3/2 vías con retorno de vacío con rango de presión de 1.5 a 10 kgf/cm3, válvula AND con rango de presión de 0 a 8.5 kgf/cm3 y válvula OR con rango de presión de 1 a 10 kgf/cm3) y un set de componentes adicionales de neumática proporcional constituido por cilindro de doble efecto, Válvula solenoide de 5/3 vías (ABR conectada), Válvula solenoide de 5/3 vías (PAB conectada), Unidad de sensor de fuerza, Sensor de flujo, Válvula reguladora de presión proporcional, Accionamiento rotativo neumático con encoder, Unidad de accionamiento lineal sin vástago, Conjunto de pulsadores y PLC. | 1
3 | 3 | Entrenador en sensores portable MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Características del interruptor de proximidad y el interruptor de lengüeta Tipos y curva de respuesta del sensor inductivo Tipos y aplicación de sensor óptico Principio de funcionamiento y respuesta del sensor capacitivo Aplicación del sensor ultrasónico Uso de la unidad giratoria y la unidad contraria Medición de velocidad usando un sensor de haz de luz Monitorear el uso del programa del controlador Control de entrenamiento usando el controlador Tecnología de medición y fecha Cableado eléctrico Composición del circuito Ajuste y límite de aplicación del sensor | 2
4 | 1 | Espectrofotómetro FTIR MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Rango espectral de 7800 a 350 cm – 1. Expandible : 15000-20 cm – 1. Resolución espectral de 0,5 cm-1. Relacion señal/ruido: 42000 : 1 Diámetro de apertura seleccionable para aumentar la resolución. Detector : DLATGS Beam splitter : Ge/KBr Cubierta del espejo : Al Velocidad barrido interferometro : 0,5 a 8 mm/sec Interferómetro : 28 deg. Michelson interferometro.que permite un mejor aprovechamiento de la energía de la fuente y optimiza la relación señal ruido Velocidad manejo del interferómetro: AUTO, 1,2,3,4 mm/sec AUTO DLATGS 2.0 mm/sec. Precision acho de banda : +/-0.01 cm-1 Escan Rápido : 10 spectra/sec, 16 cm-1 resolución. Unidad óptica, sellada y desecada de montura cinemática con alineación a cero. Espejos de alta reflectancia. Detector DLATGS con regulación de temperatura efecto –Peltier). Convertidor de análogo a digital de 24 Bit. Beam splitter de KBr recubierto en Germanio. Material ventana interferometro y Detector : KRS-5 (Resistente a la humedad). Relación señal ruido de 42000 a 1 pico a pico. 210.000 : 1 RMS (4 cm-1, 1 min, cerca 2200 cm-1, medida pico-pico con ventana KRS-5). Autoalineamiento automático del sistema óptico del interferómetro. Sistema de purga del interferómetro, compartimento de muestra y el área de detector. Desecante con indicador. Equipado con sistema de reconocimiento automático de accesorios. Incluye software de operación para Windows. INCLUYE BASE DE DATOS DE 10,000 ESPECTROS. Conexión a PC mediante puerto USB. | 1
5 | 1 | Esterilizador a vapor MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Volumen total de mínimo 108 litros Carga útil de mínimo 75 litros. Dimensiones totales del equipo iguales o inferiores en (mm): Ancho 700 Alto 1600 Profundo 980. (incluyendo espacio de instalación) Cámara y recámara en acero inoxidable, chasis y paneles externos en acero inoxidable. Puerta vertical deslizante, de accionamiento manual, con bloqueo de seguridad construida en acero inoxidable. Generador de vapor incorporado en acero inoxidable, de funcionamiento automático y producción de vapor mediante resistencias eléctricas de 9 Kw de potencia, equipado con sistema de seguridad, control de nivel de agua y con indicador visual de nivel en el panel frontal. Control del equipo automático por microprocesador, memoria de los últimos 50 ciclos. Pantalla de fácil lectura con selección de idioma. Impresora digital alfanumérica para la obtención de los datos del proceso, incluyendo fecha, hora y número de ciclos. Programas: Test de Vacío, Test de Bowie & Dick. Programa 1 Textil e Instrumental 134º C (Especial material poroso), Programa 2 Caucho 121º C (Látex, gomas, guantes y material poroso), Programa 3 Rapid 134º C (Rápido para material no poroso embalado o Endoscopia rígida), Programa 4 Instrumental en contenedores a 134º C, Programa 5 Tratamiento Priones a 134º C. Sistema de vacío mediante eyector (sistema Venturi) con bomba de recirculación de agua y deposito economizador. Filtro absoluto intercambiable para la entrada de aire atmosférico a la cámara, Sistema de doble tanque economizador de agua y energía. Compresor de aire incorporado, para la maniobra neumática. Estructura interior de carga y bandeja en acero inoxidable electropulido. Control de temperatura por sonda. Válvulas de seguridad para cámara, recamara y generador de vapor taradas a 3 Bar. de accionamiento automático en caso de sobre presión. Incluye: Planta de tratamiento osmosis inversa compuesta por: pre filtración de sedimentos (gran micraje), pre filtración para la eliminación de cloro con carbón activado granular, pre filtración de sedimentos de bajo micraje (5 micras), equipo de osmosis, bomba de presión de arrastre magnético y 2 membranas de osmosis. Descalcificador de agua con 20 L de resinas, equipado con sistema de regeneración volumétrico y filtro de sedimentos Y dos cestas de carga en acero inoxidable. Certificación de cumplimiento de normas internacionales como DIN 58951-2:2003: Esterilizadores a vapor para uso de laboratorio o EN 285 Esterilizadores de vapor o equivalentes, | 1
5 | 2 | Esterilizador vertical de vapor MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Esterilizador de sobre mesa Capacidad en litros: mínimo 75 - Alto Máximo 650 mm - Ancho Máximo 800 mm - Profundo Máximo 980 mm (incluyendo el espacio de instalación posterior) Potencia: mínimo 3.200 W Peso: Máximo 150 Kg. Depósito y tapa en acero inoxidable Control total por microprocesador: 10 programas de esterilización, seis libres programables por el usuario. Incorpora orificio en el depósito para introducir sondas para la validación. Pulsador de desvaporización. Válvula manual de drenaje. Válvula y termostato de seguridad. Dispositivo hidráulico antiapertura de la puerta mientras exista presión en la cámara. Sensor de puerta abierta. Incluye sonda de validación recomendada para esterilizaciones de líquidos en frasco de 1 litro o más. Impresora (integrada o externa) que imprima número de programa, número de ciclo, temperatura, tiempo, fecha y hora de cada esterilización. Conexión a computador para descargar los datos. Con certificación de cumplimiento de DIN 58951-2:2003: Esterilizadores a vapor para uso de laboratorio o EN 285 Esterilizadores de vapor o equivalentes. | 1
6 | 1 | Mesa óptica para holografía digital y tomografía óptica MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Mesa óptica para holografía digital y tomografía óptica coherente. 1. Dimensiones de la base para óptica 4' x 6' x 8.3" (dividida en tres secciones de 1,33’ X 2,0’ X 8.3”), 2. Ocho seis soportes con amortiguación pasiva y rodamientos tipo kester con freno de 70cm de altura, 3. Parte superior de la mesa en acero inoxidable grado 430 3.1 Orificios sobre la mesa distribuidos a 1" y rosca M6. 4. Aplanado de ±0.1 mm (±0.004") en 1 m2 . 5. Rodamientos retráctiles para dezplazamiento. 6. Juego de herramientas para óptica. 7. Peso total aprox. 700 kg. 8. Incluye instalación y certificado de nivelación. | 1
6 | 2 | Cabina de flujo Laminar MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Cabina de flujo laminar clase 1000 regulada para fotolitografía y nanoestructurado. Características: 1. Dimensiones externas: Ancho de 1,80 a 2,0m X profundidad de 0,6 a 0,7m X altura de 1,9 a 2,0m. 2. Banco de trabajo móvil con troquelado de perforaciones de diámetro 8 mm en distribución tipocolmena, 3. Iluminación de la zona de trabajo con fuente de 580 nm, 4. Data logger digital para adquisición de medidas de presión atmosférica, temperatura, humedad, radiación, flujo en la cabina, 5. Filtro HEPA y ULPA o H14 6. Blower regulado en potencia y velocidad, 7. Entrada para gases y agua y tomacorrientes de 110/220 +/-10V, 8. Contador de partículas. 9. Potencia de salida 4000 W 10. Alimentación de 110 +/- 10V | 1
6 | 3 | Estación centrifugadora MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Estación centrifugadora para dispersión de fotoresinas con monitoreo estereoscópico. Características: 1. Carcasas en polipropileno, 2. Control digital separado de la unidad de centrifugado, 3. Rotación tipo adelante atrás (forth-back) de 0 - 10000 rpm, 4. Dosificador programable con resolución de 1 picolitro, 5. Programación de rampas Unidad estereoscópica de brazo móbil con objetivos tipo Barlow y aumentos 2X - 90 X 5. 6. Cámara CMOS color de 5 MP o superior. 7. Software de adquisición y análisis de imágenes. | 1
6 | 4 | Estación para encapsulado dieléctrico MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Estación para encapsulado dieléctrico, estructuración y nanoestructuración de contactos en dispositivos optoelectrónicos por medio de evaporación y coevaporación simultánea y escalonada de nanocapas metálicas. Características: 1. Estación de alto vacio con bomba mecánica y bomba turbomolecular para presión terminal de 10-6 torr, medidores digitales de prevacio y alto vacío 2. Cámara en acero inoxidable de 2.1. Dimensiones de la cámara: alto 60cm X ancho 45 cm X fondo 45 cm y lámina de 3 mm de espesor, 3. Pasamuros de la cámara: seis pasamuros para alto voltaje, termocuplas, monitor de espesores, fibra óptica, View-ports: dos de 10 cm de diámetro con ventana en MgF, una ventana rectangular frontal de alto 30cm X ancho 15cm. 4. Portamuestras con manipulador externo: para ubicación de hasta 20 sustratos. 4.1. Portasustrato con movimiento planetario, distancia a la fuente de evaporación graduable 0-20 cm, 4.2. Sistema de calentamiento regulado desde temperatura ambiente hasta 600°C, 5. Monitor | 1
7 | 1 | Fuente de alimentación MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Fuente de alimentación de cuatro canales (2 x 0 - 30 V / 0 - 5 A, 0 - 6,5 V / 3 A, 0 - 15 V / 1 A o equivalentes) Pantalla digital LED, Protección contra sobrecargas y cortocircuitos Disipador de calor y ventilador internos. Toma de seguridad de 4mm para todas las salidas. Alta estabilidad de carga y baja ondulación Carcasa metálica robusta con asa de transporte Incluye Cable de alimentación. | 4
7 | 2 | Osciloscopio Digital MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Ancho de Banda de 100MHz, 2 Canales Analogicos, Pantalla TFT de 8 Pulgadas (800x480) WVGA, Tasa de muestreo en tiempo real: canal analógico de hasta 2 GSa / s. Profundidad de memoria: Canal analógico de hasta 14 Mpts. Tasa de captura de forma de onda de hasta 50,000 wfms/s. Visualización de forma de onda de hasta 256 niveles de intensidad Hasta 65,000 marcos de grabación de forma de onda en tiempo real de hardware, funciones de reproducción y análisis. Conectividad completa: host y dispositivo USB, LAN (LXI), AUX, USB-GPIB. y certificado de calibración. | 4
7 | 3 | Multímetro digital MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Instrumento de medida para resistencia, voltaje, corriente, capacitancia, temperatura y continuidad, frecuencia, capacidad y prueba de diodos, con capacidad de medir 20 A de forma momentánea o 10 A en mediciones continuas, pantalla Led con área de iluminación, verdadero valor eficaz para mediciones exactas en cargas no lineales, Mín/Máx/Promedio con tiempo transcurrido para registrar fluctuaciones de la señal, clasificación de seguridad CAT III 600 V. Selección de rango automático o manual. Apagado automático. Incluye accesorios: cables de prueba, sonda de termocupla tipo K, maletín de transporte, batería y manual. Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra de 600V, protección contra sobre voltajes. Con certificado de calibración del instrumento. | 4
7 | 4 | Generador de funciones arbitrarias MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Generador de funciones arbitrarias de doble canal de nivel básico, ambos canales incluyen una amplitud de salida de 10Vpp; Ancho de banda de frecuencia de 25MHz con resolución de 1uHz; Formas de onda incorporadas de seno, cuadrado, rampa (triángulo) y ruido. En cuanto al 1% ~ 99%, el ciclo de trabajo ajustable de la forma de onda cuadrada se puede utilizar como fuentes de señal de pulso. Para la forma de onda arbitraria, el usuario puede editar las 66 formas de onda integradas o crear una nueva. Compatibilidad con software de PC de forma de onda arbitraria para editar la forma de onda y luego enviarla directamente al sistema, o guardar la forma de onda en la unidad flash y luego transferirla. La frecuencia varía de 1uHz a 25MHz y ofrece múltiples formas de onda estándar Capacidad de salida de señal de doble canal equipada con funciones completas Funciones correlacionadas de salidas de doble canal Alta flexibilidad en la edición de formas de onda arbitrarias 1% ~ 99% de ciclo de trabajo ajustable de onda cuadrada Interfaces de operación amigables y visualización instantánea de parámetros 66 formas de onda arbitrarias incorporadas Apoyo a la aplicación de la señal multi-cambio Función de interruptor de impedancia Proporcionar interfaz de dispositivo / host USB Con certificado de calibración del equipo | 4
8 | 1 | Espectroscopía de absorción atómica MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Características: · Óptica: Alto rendimiento de luz con switch ópticos simples y dobles, incluyendo un bajo rango UV. Monocromador Czerny Turner o Ebert-Fastie, equivalente o superior, con software para seleccionar la longitud de onda. Incluye automuestreador. Rejilla con 1200 líneas / mm. Rango de longitud de onda: 185-900 nm controlado por el software. Corrección de fondo: método de auto-reversión rápida. Lámpara de deuterio con 1 ms de respuesta rápida de información para lograr una precisa corrección. Modulación electrónica con control de corriente de deuterio o equivalente. PMT: Alta eficiencia cuántica, 185-900 nm, control automático de ganancia Corrección de deriva: ADC (Corrección automática de la deriva) permite que toda la intensidad del haz de luz pase a través de la muestra resultante en la capacidad de detección superior o equivalente. Frecuencia de muestreo de datos: D2 y lámparas de cátodo hueco operan a 1000 Hz de frecuencia de muestreo de datos. Fuente de Luz: 6 lámparas motorizadas con fuente de alimentación independiente. Alineación automática y capacidad de la lámpara codificado o equivalente. Incluye: Kit de lámparas de cátodo hueco: -Lámparas de cátodo hueco para análisis de elementos como Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Aluminio (Al), Pb (plomo), Cd (cadmio), Hg (mercurio), As (Arsenico). - Todos los estándares Grado puro para AA. según ISO Guide 34 o ISO 17025 (debidamente certificado) 1 N9300141 Patrón certificado para análisis de Potasio (K) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300108 Patrón certificado para análisis de Calcio (Ca) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300131 Patrón certificado para análisis de Magnesio (Mg) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300114 Patrón certificado para análisis de Cobre (Cu) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300126 Patrón certificado para análisis de Hierro (Fe) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300178 Patrón certificado para análisis de Zinc (Zn) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. 1 N9300100 Patrón certificado para análisis de Aluminio (Al) por Espectroscopia de Absorción Atómica de concentración 1000 ppm. 500 mL. -Celda de cuarzo calentable en llama de aire-acetileno. Quemador estandar 50 mm o equivalente; Rack de mínimo 54 viales de 50 ml, todos los consumibles para la tecnica de llama. Todos Consumibles para la tecnica de generador de Hidruros. Computador con software especializado Compresor, Nebulizador (Hecha totalmente en PPS Poli sulfuro de fenileno) o equivalente, Esfera de impacto, Botella de drenaje, Mangueras para acetileno, aire y óxido Nitroso. Set de fusibles. Multitoma UPS de 5 salidas. Sistema de recirculación de agua o equivalente Generador de Hidruros para la determinación a alta sensibilidad de mercurio y elementos metálicos generadores de hidruros tales como As, Bi, Sb, Sm, Se y Te | 1
9 | 1 | Banco de pruebas flujos de matriz agua Proceso de Biopelícula MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Filtro de goteo Diámetro: aproximado 340mm Altura: aproximado 1000mm Capacidad: aproximado 90L Distribuidor rotativo Máxima velocidad: aproximado 2min-1 Tanques tanque de aguas residuales: Volumen aproximado 300L tanque colector: Volumen aproximado 90L clarificador secundario: Volumen aproximado 30l Caudales Bomba de aguas residuales: máximo 25L / h Dos (2) bombas de circulación: máximo 25L / h Bomba de lodos de retorno: máximo 25L / h Compresor: máximo 600L / h Material portador Superficie específica: 180 o 300m2 / m3. Rangos de medida tasa de flujo: 2… 25L / h (aguas residuales) 5… 65L / h (recirculación) 50… 900L / h (aireación) 220 +/- 10V, 50Hz, 1 fase 220 +/- 10V, 60Hz, 1 fase 110 +/- 10V, 60Hz, 1 fase UL / CSA opcional | 1
10 | 1 | Banco de pruebas flujos de matriz agua Tratamiento anaerobio de aguas MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Degradación anaerobia de sustancias orgánicas. Tanque agitado con clarificador secundario. Reactor UASB con sistema de separación. Unidad separada de suministro con tanques para agua cruda y agua tratada. Modo de operación de una sola etapa o doble etapa Las temperaturas en el tanque agitado y el reactor UASB se pueden controlar. Control del valor de pH en el reactor UASB. Software para la adquisición de datos a través de USB bajo Windows 7, 8.1, 10 inspección visual con webcam de alta resolución Datos técnicos Tanques Tanque agitado: aproximado 30 L clarificador secundario: aproximado 30 L Reactor UASB: aproximado 50L Tanque para agua cruda: aproximado 180L Tanque para agua tratada: aproximado 180L. Caudales (máx.) Bomba de agua cruda: 25 L / h Bomba de lodos de retorno: 25 L / h Bomba de circulación: 100 L / h Dos (2) Bombas dosificadoras: 2,1L / h Rangos de medida Valor de pH: 0… 14 temperatura: 0… 100 ° C 220 +/- 10V, 60Hz, 3 fases UL / CSA opcional | 1
11 | 1 | Banco de pruebas energía mareomotríz MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Generador de olas: potencia: 550W, volumen de desplazamiento: 26,5L Canal de olas, aproximado LxAnxAl: 5000x300x600mm Turbina Wells, potencia: 0 a 1000mW, número de revoluciones: 0 a 6000min-1, rotor: 6 álabes, diámetro, exterior: 120mm, interior: 80mm Rangos de medición , frecuencia: 0 a,83Hz (generador de olas), altura de las olas: 0 a 600mm, nivel: 0 a 600mm (cámara), velocidad de flujo: 0 a 26m/s, número de revoluciones 0 a 6000min-1, corriente: ±1000mA, 220 +/- 10V, 50Hz, 1 fase 220 +/- 10V, 60Hz, 1 fase 110 +/- 10V, 60Hz, 1 fase | 1
12 | 1 | Banco de pruebas flujos de matriz aire Ciclón de gases MARCA: MODELO: REFERENCIA: | Separación sólida de gases con un ciclón. ciclón con entrada tangencial medición del material de alimentación en el flujo de aire con un dispersador Generación de flujo de aire por ventilador; ajuste por válvula Tanques para material de alimentación y material grueso. 1 filtro en la entrada de aire y 1 filtro para material fino en la salida de aire Registro de presión diferencial, caudal volumétrico de aire y temperatura. Datos técnicos Ciclón altura: aprox. 250mm diámetro: aprox. 80mm diámetro del tubo de inmersión: aprox. 30mm Ventilador Caudal volumétrico: máx. 600m3 / h Consumo de energía: aprox. 3600W Tanques material de alimentación: 15 ml material grueso: 700 ml Rangos de medida Presión diferencial del ciclón: 0… 100 mbar. Caudal volumétrico (aire): 10… 100m3 / h temperatura: 0… 60 ° C 220 +/-10V, 50Hz, 1 fase | 1
Valor total de la propuesta: $
Son:
Los valores se deben expresar en moneda legal colombiana. Los precios allí ofertados permanecerán constantes durante toda la vigencia del contrato. Por ninguna razón se considerarán costos adicionales.
El proponente para la formulación de la propuesta económica debe tener en cuenta las variables económicas que estime pertinentes, considerando la totalidad de las condiciones previstas en esta invitación y el plazo de ejecución del contrato. Las variables a considerar, así como las proyecciones que de ellas se realicen para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.
Al formular la oferta económica el proponente deberá considerar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y/o municipales, adecuaciones necesarias para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de los equipos y demás que se causen por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la totalidad de las condiciones contractuales previstas en el presente pliego.
Los precios contenidos en la propuesta NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos que se llegaren a presentar.
El proponente debe ofertar el total de la cantidad de los ítems por grupo ofertado.
El proponente deberá diligenciar de manera individual el Anexo de propuesta económica para cada grupo al que presente propuesta
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
NIT: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________ |  |  |  | Firma___________________________
C.C. Nº ______________________ de _________________